## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 48998-12
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 48998-12
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | от 18 до 28
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | от 50 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | от 96 до 104
Напряжение питания переменного тока, В | [5 empty] | от 220 до 240
Частота сети, Гц | [5 empty] | от 50 до 60
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр (п. 7.1):___________________
2 Опробование (п. 7.2):___________________
3 Определение метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение диапазона установки коэффициентов отклонения и абсолютной погрешности измерений
напряжения постоянного тока (п. 7.3.1)
Канал 1
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 2
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv_13 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv_14 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv_15 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv_16 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv_17 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv_18 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv_19 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv_20 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv_21 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv_22 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv_23 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv_24 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 3
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv_25 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv_26 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv_27 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv_28 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv_29 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv_30 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv_31 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv_32 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv_33 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv_34 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv_35 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv_36 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 4
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv_37 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv_38 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv_39 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv_40 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv_41 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv_42 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv_43 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv_44 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv_45 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv_46 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv_47 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv_48 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
3.2 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора и диапазона установки коэффициентов развертки (п. 7.3.2) ______________ (± 3×10-5)
3.3 Определение ширины полосы пропускания (п. 7.3.3)
№ канала | Коэффицент отклонения | Входное сопротивление | Размах сигнала на частоте 1 МГц, мВ |  | Размах сигнала на частоте 1 ГГц, мВ |  | Допустимый размах, мВ
1 | 20 мВ/дел | 50 Ом | pp_1 |  | pp_9 |  | не менее 84
|  | 1 МОм | pp_2 |  | pp_10
2 |  | 50 Ом | pp_3 |  | pp_11
|  | 1 МОм | pp_4 |  | pp_12
3 |  | 50 Ом | pp_5 |  | pp_13
|  | 1 МОм | pp_6 |  | pp_14
4 |  | 50 Ом | pp_7 |  | pp_15
|  | 1 МОм | pp_8 |  | pp_16
3.4 Определение минимального уровня входного сигнала внутренней и внешней синхронизации (п. 7.3.4)
№ канала | Частота сигнала, МГц |  | Пределы измерений, дел |  | Измеренное значение, дел
1 | 350 МГц |  | менее 10 мВ/дел: больше 1 деления
2
3
4
Уровень входного сигнала при внешней синхронизации ___________ (не более 350 мВ)
3.5 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п. 7.3.5)
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Выходное напряжение на калибраторе |  | Пределы измерений ± (0,03 Uпус + 100 мВ) |  | Измеренные значения
+ 5,00 В |  | + 5,250 В |  | Uверх = + 5,250 В Uниж = + 4,750 В |  | Uверх = Uниж =
0,00 В |  | + 100,00 мВ |  | Uверх = + 100,00 мВ Uниж = - 100,00 мВ |  | Uверх = Uниж =
-5,00 В |  | -4,750 В |  | Uверх = - 4,750 В Uниж = -5,250 В |  | Uверх = Uниж =
3.6 Проверка программного обеспечения (п. 7.3.6) ______________________________
Заключение:_______________________________________________________________________
Поверитель: |  |  | ( | _pov |  | )
| Дата: | _date