## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол периодической поверки № 10/15-03-2014/ |  |  |  |  | _numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  | 2011
Номер в реестре: |  |  | 38427-09
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 38427-09
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Эталоны: Ч3-85/3R № 903120450, Fluke 9500B/9530 № 276568182, NRP18T № 102224
1 Внешний осмотр (п. 16.6.1): соответствует
2 Опробование (п. 16.6.2): соответствует
3 Калибровка (п. 16.6.3): соответствует
4 Определение метрологических параметров (п. 16.6.4)
4.1 Определение абсолютной погрешности коэффициента отклонения на постоянном токе (п. 16.6.4.1)
Канал 1
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
2 мВ/дел |  | ± 0,006 |  | dcv1+_1 | dcv1-_1 |  | ± 0,64
5 мВ/дел |  | ± 0,015 |  | dcv1+_2 | dcv1-_2 |  | ± 0,8
10 мВ/дел |  | ± 0,03 |  | dcv1+_3 | dcv1-_3 |  | ± 1,6
20 мВ/дел |  | ± 0,06 |  | dcv1+_4 | dcv1-_4 |  | ± 3,2
50 мВ/дел |  | ± 0,15 |  | dcv1+_5 | dcv1-_5 |  | ± 8
100 мВ/дел |  | ± 0,3 |  | dcv1+_6 | dcv1-_6 |  | ± 16
200 мВ/дел |  | ± 0,6 |  | dcv1+_7 | dcv1-_7 |  | ± 32
500 мВ/дел |  | ± 1,5 |  | dcv1+_8 | dcv1-_8 |  | ± 80
1 В/дел |  | ± 3 |  | dcv1+_9 | dcv1-_9 |  | ± 160
2 В/дел |  | ± 6 |  | dcv1+_10 | dcv1-_10 |  | ± 320
5 В/дел |  | ± 15 |  | dcv1+_11 | dcv1-_11 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 20 |  | dcv1+_12 | dcv1-_12 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 30 |  | dcv1+_13 | dcv1-_13 |  | ± 800
Канал 2
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
2 мВ/дел |  | ± 0,006 |  | dcv2+_1 | dcv2-_1 |  | ± 0,64
5 мВ/дел |  | ± 0,015 |  | dcv2+_2 | dcv2-_2 |  | ± 0,8
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
10 мВ/дел |  | ± 0,03 |  | dcv2+_3 | dcv2-_3 |  | ± 1,6
20 мВ/дел |  | ± 0,06 |  | dcv2+_4 | dcv2-_4 |  | ± 3,2
50 мВ/дел |  | ± 0,15 |  | dcv2+_5 | dcv2-_5 |  | ± 8
100 мВ/дел |  | ± 0,3 |  | dcv2+_6 | dcv2-_6 |  | ± 16
200 мВ/дел |  | ± 0,6 |  | dcv2+_7 | dcv2-_7 |  | ± 32
500 мВ/дел |  | ± 1,5 |  | dcv2+_8 | dcv2-_8 |  | ± 80
1 В/дел |  | ± 3 |  | dcv2+_9 | dcv2-_9 |  | ± 160
2 В/дел |  | ± 6 |  | dcv2+_10 | dcv2-_10 |  | ± 320
5 В/дел |  | ± 15 |  | dcv2+_11 | dcv2-_11 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 20 |  | dcv2+_12 | dcv2-_12 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 30 |  | dcv2+_13 | dcv2-_13 |  | ± 800
Канал 3
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
2 мВ/дел |  | ± 0,006 |  | dcv3+_1 | dcv3-_1 |  | ± 0,64
5 мВ/дел |  | ± 0,015 |  | dcv3+_2 | dcv3-_2 |  | ± 0,8
10 мВ/дел |  | ± 0,03 |  | dcv3+_3 | dcv3-_3 |  | ± 1,6
20 мВ/дел |  | ± 0,06 |  | dcv3+_4 | dcv3-_4 |  | ± 3,2
50 мВ/дел |  | ± 0,15 |  | dcv3+_5 | dcv3-_5 |  | ± 8
100 мВ/дел |  | ± 0,3 |  | dcv3+_6 | dcv3-_6 |  | ± 16
200 мВ/дел |  | ± 0,6 |  | dcv3+_7 | dcv3-_7 |  | ± 32
500 мВ/дел |  | ± 1,5 |  | dcv3+_8 | dcv3-_8 |  | ± 80
1 В/дел |  | ± 3 |  | dcv3+_9 | dcv3-_9 |  | ± 160
2 В/дел |  | ± 6 |  | dcv3+_10 | dcv3-_10 |  | ± 320
5 В/дел |  | ± 15 |  | dcv3+_11 | dcv3-_11 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 20 |  | dcv3+_12 | dcv3-_12 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 30 |  | dcv3+_13 | dcv3-_13 |  | ± 800
Канал 4
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
2 мВ/дел |  | ± 0,006 |  | dcv4+_1 | dcv4-_1 |  | ± 0,64
5 мВ/дел |  | ± 0,015 |  | dcv4+_2 | dcv4-_2 |  | ± 0,8
10 мВ/дел |  | ± 0,03 |  | dcv4+_3 | dcv4-_3 |  | ± 1,6
20 мВ/дел |  | ± 0,06 |  | dcv4+_4 | dcv4-_4 |  | ± 3,2
50 мВ/дел |  | ± 0,15 |  | dcv4+_5 | dcv4-_5 |  | ± 8
100 мВ/дел |  | ± 0,3 |  | dcv4+_6 | dcv4-_6 |  | ± 16
200 мВ/дел |  | ± 0,6 |  | dcv4+_7 | dcv4-_7 |  | ± 32
500 мВ/дел |  | ± 1,5 |  | dcv4+_8 | dcv4-_8 |  | ± 80
1 В/дел |  | ± 3 |  | dcv4+_9 | dcv4-_9 |  | ± 160
2 В/дел |  | ± 6 |  | dcv4+_10 | dcv4-_10 |  | ± 320
5 В/дел |  | ± 15 |  | dcv4+_11 | dcv4-_11 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 20 |  | dcv4+_12 | dcv4-_12 |  | ± 800
5 В/дел |  | ± 30 |  | dcv4+_13 | dcv4-_13 |  | ± 800
4.2 Определение абсолютной погрешности установки напряжения смещения (п. 16.6.4.2)
Канал 1
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
± 5 | 2 мВ/дел |  | ± 5 |  | vofs1+_1 | vofs1-_1 |  | ± 27,4
± 5 | 5 мВ/дел |  | ±5 |  | vofs1+_2 | vofs1-_2 |  | ± 27,5
± 20 | 10 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs1+_3 | vofs1-_3 |  | ± 103
± 20 | 200 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs1+_4 | vofs1-_4 |  | ± 122
± 75 | 500 мВ/дел |  | ± 75 |  | vofs1+_5 | vofs1-_5 |  | ± 1177
± 75 | 5 В/дел |  | ± 75 |  | vofs1+_6 | vofs1-_6 |  | ± 1627
Канал 2
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
± 5 | 2 мВ/дел |  | ± 5 |  | vofs2+_1 | vofs2-_1 |  | ± 27,4
± 5 | 5 мВ/дел |  | ±5 |  | vofs2+_2 | vofs2-_2 |  | ± 27,5
± 20 | 10 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs2+_3 | vofs2-_3 |  | ± 103
± 20 | 200 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs2+_4 | vofs2-_4 |  | ± 122
± 75 | 500 мВ/дел |  | ± 75 |  | vofs2+_5 | vofs2-_5 |  | ± 1177
± 75 | 5 В/дел |  | ± 75 |  | vofs2+_6 | vofs2-_6 |  | ± 1627
Канал 3
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
± 5 | 2 мВ/дел |  | ± 5 |  | vofs3+_1 | vofs3-_1 |  | ± 27,4
± 5 | 5 мВ/дел |  | ±5 |  | vofs3+_2 | vofs3-_2 |  | ± 27,5
± 20 | 10 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs3+_3 | vofs3-_3 |  | ± 103
± 20 | 200 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs3+_4 | vofs3-_4 |  | ± 122
± 75 | 500 мВ/дел |  | ± 75 |  | vofs3+_5 | vofs3-_5 |  | ± 1177
± 75 | 5 В/дел |  | ± 75 |  | vofs3+_6 | vofs3-_6 |  | ± 1627
Канал 4
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, В |  | Измеренное значение, +, мВ | Измеренное значение, -, мВ |  | Допустимое значение погрешности, мВ
± 5 | 2 мВ/дел |  | ± 5 |  | vofs4+_1 | vofs4-_1 |  | ± 27,4
± 5 | 5 мВ/дел |  | ±5 |  | vofs4+_2 | vofs4-_2 |  | ± 27,5
± 20 | 10 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs4+_3 | vofs4-_3 |  | ± 103
± 20 | 200 мВ/дел |  | ± 20 |  | vofs4+_4 | vofs4-_4 |  | ± 122
± 75 | 500 мВ/дел |  | ± 75 |  | vofs4+_5 | vofs4-_5 |  | ± 1177
± 75 | 5 В/дел |  | ± 75 |  | vofs4+_6 | vofs4-_6 |  | ± 1627
4.3 Определение полосы пропускания (по уровню -3 дБ) (п. 16.6.4.4)
Коэффициент отклоненя | Коэффи-циент развертки | Частота, МГц | Выходное напряжение на генераторе при размахе 6 клеток на осциллографе, Pизм, dB |  |  |  |  | Допустимое значение погрешности Δ, дБ, не более
|  |  | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4
200 мВ/дел | 500 нс/дел | 1 | pdb1_1 | pdb2_1 | pdb3_1 | pdb4_1 |  | 3
| 50 нс/дел | 10 | pdb1_2 | pdb2_2 | pdb3_2 | pdb4_2
Коэффициент отклоненя | Коэффи-циент развертки | Частота, МГц | Выходное напряжение на генераторе при размахе 6 клеток на осциллографе, Pизм, dB |  |  |  |  | Допустимое значение погрешности Δ, дБ, не более
|  |  | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4
200 мВ/дел | 10 нс/дел | 100 | pdb1_3 | pdb2_3 | pdb3_3 | pdb4_3 |  | 3
| 5 нс/дел | 250 | pdb1_4 | pdb2_4 | pdb3_4 | pdb4_4
| 2 нс/дел | 500 | pdb1_5 | pdb2_5 | pdb3_5 | pdb4_5
| 2 нс/дел | 750 | pdb1_6 | pdb2_6 | pdb3_6 | pdb4_6
| 2 нс/дел | 1000 | pdb1_7 | pdb2_7 | pdb3_7 | pdb4_7
4.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 16.6.4.5)
Коэффициент отклоненя | Измеренное значение времени нарастания, нс |  |  |  | Допустимое значение времени нарастания, пс
| Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4
50 мВ/дел | tr_1 | tr_2 | tr_3 | tr_4 | 350
4.5 Определение абсолютной погрешности частоты опорного сигнала (п. 16.6.4.6)
Частота опорного сигнала, МГц | Показания частотомера, Мгц |  | Абсолютная погрешность частоты, Гц |  | Допустимая погрешность частоты, Гц
10 |  |  | -10000000 |  | ± 150
3.5 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п. 16.6.4.8)
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Действительные значения уровня срабатывания логического анализатора, В |  | Абсолютная погрешность, В | Допустимая погрешность, В
+ 8,00 В |  | U1 = U0 = |  | ∆1 = ∆0 = | ± 0,340
0,00 В |  | U1 = U0 = |  | ∆1 = ∆0 = | ± 0,100
-8,00 В |  | U1 = U0 = |  | ∆1 = ∆0 = | ± 0,340
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
| Дата: | _date