## Лист2
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки №
Наименование и тип СИ: |  |  | Мультиметр цифровой |  | 34401A
Заводской номер: |  |  | 0
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 16500-97
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | МИ 1202-86, ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.422-81
Вид поверки (калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  |  |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902, 33210А № MY48016270
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений |  | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 | мВ | 10 | мВ | -0.044965 |  | 9.996 | 10.004
|  | 50 | мВ | 0.032844 |  | 49.994 | 50.006
|  | 100 | мВ | -0.064291 |  | 99.9915 | 100.0085
|  | -100 | мВ | -0.066864 |  | -100.0085 | -99.9915
1 | В | 0.1 | В | -4.852e-05 |  | 0.099989 | 0.1
|  | 0.5 | В | -6.427e-05 |  | 0.49997 | 0.50003
|  | 1 | В | -6.343e-05 |  | 0.99995 | 1
|  | -1 | В | -6.858e-05 |  | -1 | -0.99995
10 | В | 1 | В | -6.31e-05 |  | 0.99991 | 1.0001
|  | 5 | В | -6.94e-05 |  | 4.9998 | 5.0002
|  | 10 | В | -7.46e-05 |  | 9.9996 | 10.0004
|  | -10 | В | -6.94e-05 |  | -10.0004 | -9.9996
100 | В | 10 | В | 2.1e-05 |  | 9.9995 | 10.0005
|  | 50 | В | -1.1e-05 |  | 49.9971 | 50.0029
|  | 100 | В | 2.1e-05 |  | 99.9949 | 100.0051
|  | -100 | В | -1.1e-05 |  | -100.0051 | -99.9949
1000 | В | 100 | В | -0.00032 |  | 99.9855 | 100.0145
|  | 500 | В | -0.00011 |  | 499.9675 | 500.0325
|  | 1000 | В | -0.00011 |  | 999.945 | 1000.055
|  | -1000 | В | -0.00042 |  | -1000.055 | -999.945
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Предел измерений |  | Установленное значение |  | Частота | Показание прибора | Допуск
[6 empty] | - | +
100 | мВ | 10 | мВ | 10 Гц | 2.0627 | 9.925 | 10.075
|  |  |  | 1 кГц | 2.0555 | 9.954 | 10.046
|  |  |  | 50 кГц | 2.062 | 9.938 | 10.062
|  |  |  | 100 кГц | 2.0714 | 9.86 | 10.14
|  | 50 | мВ | 10 Гц | 2.0677 | 49.785 | 50.215
|  |  |  | 1 кГц | 2.0778 | 49.93 | 50.07
|  |  |  | 50 кГц | 2.0792 | 49.89 | 50.11
|  |  |  | 100 кГц | 2.067 | 49.62 | 50.38
|  |  |  | 300 кГц | 2.069 | 47.5 | 52.5
|  | 100 | мВ | 10 Гц | 2.0701 | 99.61 | 100.39
|  |  |  | 1 кГц | 2.0577 | 99.9 | 100.1
|  |  |  | 50 кГц | 2.0804 | 99.83 | 100.17
|  |  |  | 100 кГц | 2.0784 | 99.32 | 100.68
|  |  |  | 300 кГц | 2.0753 | 95.5 | 104.5
1 | В | 100 | мВ | 10 Гц | 0.57075 | 99.35 | 100.65
|  |  |  | 1 кГц | 0.57352 | 99.64 | 100.36
|  |  |  | 50 кГц | 0.56749 | 99.38 | 100.62
|  |  |  | 100 кГц | 0.57335 | 98.6 | 101.4
|  |  |  | 300 кГц | 0.56817 | 91 | 109
|  | 500 | мВ | 10 Гц | 0.57474 | 497.95 | 502.05
|  |  |  | 1 кГц | 0.57699 | 499.4 | 500.6
|  |  |  | 50 кГц | 0.57369 | 498.9 | 501.1
|  |  |  | 100 кГц | 0.57335 | 496.2 | 503.8
|  |  |  | 300 кГц | 0.57422 | 475 | 525
|  | 1 | В | 10 Гц | 0.00059262 | 0.9962 | 1.0038
|  |  |  | 1 кГц | 0.00058066 | 0.9991 | 1.0009
|  |  |  | 50 кГц | 0.00057926 | 0.9983 | 1.0017
|  |  |  | 100 кГц | 0.00057961 | 0.9932 | 1.0068
|  |  |  | 300 кГц | 0.00056868 | 0.955 | 1.045
10 | В | 1 | В | 10 Гц | 5.51e-05 | 0.9935 | 1.0065
|  |  |  | 1 кГц | 5.5e-05 | 0.9964 | 1.0036
|  |  |  | 50 кГц | 5.45e-05 | 0.9938 | 1.0062
|  |  |  | 100 кГц | 5.37e-05 | 0.986 | 1.014
|  | 5 | В | 10 Гц | 5.58e-05 | 4.9795 | 5.0205
|  |  |  | 1 кГц | 5.7e-05 | 4.994 | 5.006
|  |  |  | 50 кГц | 5.66e-05 | 4.989 | 5.011
|  |  |  | 100 кГц | 5.61e-05 | 4.962 | 5.038
|  | 10 | В | 10 Гц | 5.44e-05 | 9.962 | 10.038
|  |  |  | 1 кГц | 5.62e-05 | 9.991 | 10.009
|  |  |  | 50 кГц | 5.53e-05 | 9.983 | 10.017
|  |  |  | 100 кГц | 5.27e-05 | 9.932 | 10.068
100 | В | 10 | В | 10 Гц | 1.8e-05 | 9.935 | 10.065
|  |  |  | 1 кГц | 1.8e-05 | 9.964 | 10.036
|  |  |  | 50 кГц | 1.6e-05 | 9.938 | 10.062
|  |  |  | 100 кГц | 2.1e-05 | 9.86 | 10.14
|  | 30 | В | 10 Гц | 1.8e-05 | 29.795 | 30.205
|  |  |  | 1 кГц | 1.9e-05 | 29.94 | 30.06
|  |  |  | 50 кГц | 2.1e-05 | 29.89 | 30.11
|  |  |  | 100 кГц | 1.6e-05 | 29.62 | 30.38
|  | 100 | В | 50 Гц | 1.3e-05 | 99.62 | 100.38
|  |  |  | 1 кГц | 1.6e-05 | 99.91 | 100.09
|  |  |  | 50 кГц | 1.6e-05 | 99.83 | 100.17
|  |  |  | 100 кГц | 2.2e-05 | 99.32 | 100.68
750 | В | 100 | В | 50 Гц | 0.00445 | 99.425 | 100.575
|  |  |  | 1 кГц | 0.00446 | 99.715 | 100.285
|  |  |  | 50 кГц | 0.00451 | 99.505 | 100.495
|  |  |  | 100 кГц | 0.00448 | 98.8 | 101.2
|  | 500 | В | 50 Гц | 0.00434 | 498.025 | 501.975
|  |  |  | 1 кГц | 0.0044 | 499.475 | 500.525
|  |  |  | 50 кГц | - | 499.025 | 500.975
|  |  |  | 100 кГц | - | 496.4 | 503.6
|  | 750 | В | 50 Гц | 0.0046 | 747.15 | 752.85
|  |  |  | 1 кГц | 0.00443 | 749.325 | 750.675
|  |  |  | 50 кГц | - | 748.725 | 751.275
|  |  |  | 100 кГц | - | 744.9 | 755.1
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений |  | Установленное значение |  | Показание прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
10 | мА | 1 | мА | 9.87e-05 |  | 0.9975 | 1.0025
|  | 5 | мА | -2.1e-06 |  | 4.9955 | 5.0045
|  | 10 | мА | 5.35e-05 |  | 9.993 | 10.007
100 | мА | 10 | мА | 6.2e-05 |  | 9.99 | 10.01
|  | 50 | мА | 4.1e-05 |  | 49.97 | 50.03
|  | 100 | мА | 4.1e-05 |  | 99.945 | 100.055
1 | А | 0.1 | А | 9.4e-07 |  | 0.0998 | 0.1002
|  | 0.5 | А | -2.41e-06 |  | 0.4994 | 0.5006
|  | 1 | А | 4.3e-06 |  | 0.9989 | 1.0011
3 | А | 0.3 | А | -5.2e-06 |  | 0.29904 | 0.30096
|  | 1 | А | -1e-06 |  | 0.9982 | 1.0018
|  | 2.5 | А | -3.1e-06 |  | 2.4964 | 2.5036
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Предел измерений |  | Установленное значение |  | Частота, Гц | Показание прибора | Допуск
[6 empty] | - | +
1 | А | 0.1 | А | 10 Гц | 2.174e-05 | 0.0993 | 0.1007
|  |  |  | 1 кГц | 1.951e-05 | 0.0995 | 0.1005
|  |  |  | 5 кГц | 2.076e-05
|  | 0.5 | А | 10 Гц | 2.113e-05 | 0.4981 | 0.5015
|  |  |  | 1 кГц | 2.176e-05 | 0.4991 | 0.5009
|  |  |  | 5 кГц | 2.071e-05
|  | 1 | А | 10 Гц | 2.054e-05 | 0.9966 | 1.0034
|  |  |  | 1 кГц | 1.991e-05 | 0.9986 | 1.0014
|  |  |  | 5 кГц | 1.908e-05
3 | А | 0.3 | А | 10 Гц | 3.6e-06 | 0.29715 | 0.30285
|  |  |  | 1 кГц | 2e-07 | 0.29775 | 0.30225
|  |  |  | 5 кГц | 1.5e-06
|  | 1 | А | 10 Гц | 1.5e-06 | 0.9947 | 1.0053
|  |  |  | 1 кГц | 3.8e-06 | 0.9979 | 1.0021
|  |  |  | 5 кГц | 1e-07
|  | 2.5 | А | 10 Гц | 2e-07 | 2.4895 | 2.5105
|  |  |  | 1 кГц | 1.2e-06 | 2.4945 | 2.5055
|  |  |  | 5 кГц | 3e-07
3.6 Определение погрешности измерения электрического сопротивления
3.6.1 по 4-проводной схеме
Предел измерений |  | Установленное значение |  | Показания прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
100 | Ом | 10 | Ом | -0.000919 |  | 9.995 | 10.005
|  | 50 | Ом | -0.000919 |  | 49.991 | 50.009
|  | 100 | Ом | -0.000919 |  | 99.986 | 100.014
1 | кОм | 0.1 | кОм | -1.46e-06 |  | 0.09998 | 0.10002
|  | 0.5 | кОм | -1.46e-06 |  | 0.49994 | 0.50006
|  | 1 | кОм | -1.46e-06 |  | 0.99989 | 1.0001
3.6.2 по 2-проводной схеме
Предел измерений |  | Установленное значение |  | Показания прибора |  | Допуск
[6 empty] | - | +
10 | кОм | 1 | кОм | 9.9e+34 |  | 0.9998 | 1.0002
|  | 5 | кОм | 9.9e+34 |  | 4.9994 | 5.0006
|  | 10 | кОм | 9.9e+34 |  | 9.9989 | 10.0011
100 | кОм | 10 | кОм | 9.9e+34 |  | 9.998 | 10.002
|  | 50 | кОм | 9.9e+34 |  | 49.994 | 50.006
|  | 100 | кОм | 9.9e+34 |  | 99.989 | 100.011
1 | МОм | 0.1 | МОм | 9.9e+31 |  | 0.09998 | 0.10002
|  | 0.5 | МОм | 9.9e+31 |  | 0.49994 | 0.50006
|  | 1 | МОм | 9.9e+31 |  | 0.99989 | 1.0001
10 | МОм | 1 | МОм | 9.9e+31 |  | 0.9995 | 1.0005
|  | 5 | МОм | 9.9e+31 |  | 4.9979 | 5.0021
|  | 10 | МОм | 9.9e+31 |  | 9.9959 | 10.0041
100 | МОм | 10 | МОм | 9.9e+31 |  | 9.91 | 10.09
|  | 50 | МОм | 9.9e+31 |  | 49.59 | 50.41
|  | 100 | МОм | 9.9e+31 |  | 99.19 | 100.81
3.6 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота |  | Установленное значение |  | Допуск
|  |  |  | - | +
10 | Гц | 33.0201 |  | 9.995 | 10.005
50 | кГц | 0.033439 |  | 49.985 | 50.015
300 |  | 0.028714 |  | 299.97 | 300.03
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: |  | 04-10-2023