## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/11-11-2022/ | [7 empty] | LCRY3808N60555
Наименование и тип СИ: |  |  |  | Осциллограф цифровой запоминающий |  |  |  | HDO8108A
Заводской номер: |  |  |  | LCRY3808N60555
Год выпуска: |  |  |  | 2018
Номер в реестре: |  |  |  | 68188-17
Заказчик:
Методика поверки: |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие серий HDO4000AR, HDO4000AR-MS, HDO6000AR, HDO6000AR-MS, HDO8000AR, MDA800AR, модель WaveSurfer 510R. Методика поверки ПР-04-2017 МП.
Вид поверки: |  |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [5 empty] | 25 ± 5
Относительная влажность, % | [5 empty] | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа | [5 empty] | от 84 до 106
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182 с формирователем импульсов 9530 № 279668118
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка программного обеспечения 8.5.1.1 (не ниже 8.4.0.4) (п. 7.3)
4 Определение входных сопротивлений каналов осциллографа (п. 7.4)
Номер канала |  | Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел. |  | Номинальное значение входного сопротивления, Ом |  | Измеренное значение входного сопротивления, Ом |  | Отклонение от номинального значения сопротивления, Ом |  | Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления, Ом
1 |  | 50 |  | 50 |  | 50.315 |  | 0.315 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.29 |  | 0.29
Номер канала |  | Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел. |  | Номинальное значение входного сопротивления, Ом |  | Измеренное значение входного сопротивления, Ом |  | Отклонение от номинального значения сопротивления, Ом |  | Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления, Ом
1 |  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0001 |  | 100 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0002 |  | 200
2 |  | 50 |  | 50 |  | 50.217 |  | 0.217 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.214 |  | 0.214
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0002 |  | 200 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0002 |  | 200
3 |  | 50 |  | 50 |  | 50.271 |  | 0.271 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.249 |  | 0.249
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0002 |  | 200 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0002 |  | 200
4 |  | 50 |  | 50 |  | 50.224 |  | 0.224 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.224 |  | 0.224
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0001 |  | 100 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0002 |  | 200
5 |  | 50 |  | 50 |  | 50.222 |  | 0.222 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.21 |  | 0.21
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0001 |  | 100 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0002 |  | 200
6 |  | 50 |  | 50 |  | 50.819 |  | 0.819 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.769 |  | 0.769
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0005 |  | 500 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0005 |  | 500
7 |  | 50 |  | 50 |  | 50.276 |  | 0.276 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.247 |  | 0.247
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0008 |  | 800 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0004 |  | 400
8 |  | 50 |  | 50 |  | 50.23 |  | 0.23 |  | ± 1
|  | 200 |  |  |  | 50.218 |  | 0.218
|  | 50 |  | 1×106 |  | 1.0005 |  | 500 |  | ± 2×104
|  | 200 |  |  |  | 1.0002 |  | 200
5 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока (п. 7.5)
Коэффициент отклонения |  | Выходное напряжение, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 1 канал |  | 2 канал |  | 3 канал |  | 4 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм |  |  | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,006 |  | 0.006038 | 0.006081 | 0.006121 | 0.006014 | 0.006068 | 0.006139 | 0.006058 | 0.006091 | ± 0,00108
|  | -0.006 |  | -0.005933 | -0.005866 | -0.005892 | -0.006029 | -0.005889 | -0.005841 | -0.005945 | -0.005861
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +0,015 |  | 0.015011 | 0.015033 | 0.015181 | 0.015103 | 0.015142 | 0.015169 | 0.014999 | 0.015007 | ± 0,0012
|  | -0.015 |  | -0.014904 | -0.014905 | -0.014915 | -0.014876 | -0.014721 | -0.014746 | -0.014989 | -0.01496
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +0,030 |  | 0.029906 | 0.03017 | 0.030077 | 0.030047 | 0.030237 | 0.030203 | 0.029972 | 0.02991 | ± 0,0014
|  | -0.03 |  | -0.03007 | -0.029731 | -0.029828 | -0.029913 | -0.029664 | -0.029667 | -0.030066 | -0.030172
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +0,06 |  | 0.06001 | 0.06005 | 0.06009 | 0.05981 | 0.06022 | 0.06026 | 0.0601 | 0.05988 | ± 0,0018
|  | -0.06 |  | -0.06001 | -0.06005 | -0.0599 | -0.05998 | -0.05959 | -0.05961 | -0.05996 | -0.05979
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | +0,15 |  | 0.14957 | 0.14995 | 0.14961 | 0.14963 | 0.14973 | 0.14965 | 0.14994 | 0.14985 | ± 0,003
|  | -0.15 |  | -0.14968 | -0.15017 | -0.14974 | -0.14974 | -0.15003 | -0.14991 | -0.14981 | -0.14976
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | +0,300 |  | 0.29906 | 0.29973 | 0.29957 | 0.29947 | 0.2999 | 0.29998 | 0.29967 | 0.29918 | ± 0,005
|  | -0.3 |  | -0.30063 | -0.30037 | -0.29988 | -0.2997 | -0.29993 | -0.29992 | -0.29999 | -0.30099
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | +0,600 |  | 0.5998 | 0.6 | 0.5987 | 0.5986 | 0.603 | 0.6008 | 0.5933 | 0.5993 | ± 0,009
|  | -0.6 |  | -0.6017 | -0.6028 | -0.5997 | dcv2_1_14 | -0.598 | -0.5983 | -0.6063 | -0.6006
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | +1,5 |  | 1.4959 | 1.4941 | 1.4946 | dcv2_1_15 | 1.4961 | 1.4958 | 1.49 | 1.4955 | ± 0,021
|  | -1.5 |  | -1.5 | -1.4995 | -1.4978 | dcv2_1_16 | -1.5025 | -1.5012 | -1.5046 | -1.4975
1 В/дел | 1 В/дел | +3,0 |  | 2.9923 | 2.992 | 2.9963 | dcv2_1_17 | 2.9993 | 2.9986 | 2.9928 | 2.9909 | ± 0,041
|  | -3 |  | -3.0006 | -2.9975 | -2.9982 | dcv2_1_18 | -3.0017 | -3.0004 | -2.999 | -3.0094
- | 2 В/дел | +6,0 |  | - | 5.985 | - | dcv2_1_19 | - | 6.01 | - | 5.97 | ± 0,081
|  | -6 |  | - | -6.011 | - | dcv2_1_20 | - | -5.988 | - | -6.029
- | 5 В/дел | +15,0 |  | - | 14.942 | - | dcv2_1_21 | - | 14.941 | - | 14.931 | ± 0,201
|  | -15 |  | - | -14.995 | - | dcv2_1_22 | - | -15.016 | - | -14.999
- | 10 В/дел | +30,0 |  | - | 29.918 | - | dcv2_1_23 | - | 29.975 | - | 29.95 | ± 0,401
|  | -30 |  | - | -30.051 | - | dcv2_1_24 | - | -30.002 | - | -30.018
Коэффициент отклонения |  | Выходное напряжение, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм |  |  | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,006 |  | 0.005886 | 0.005841 | 0.005993 | 0.005985 | 0.005983 | 0.006045 | 0.006018 | 0.006045 | ± 0,00108
|  | -0.006 |  | -0.006118 | -0.006188 | -0.005998 | -0.005988 | -0.006005 | -0.005957 | -0.005943 | -0.00593
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +0,015 |  | 0.0149 | 0.014757 | 0.014954 | 0.014943 | 0.014892 | 0.015015 | 0.015041 | 0.015031 | ± 0,0012
|  | -0.015 |  | -0.015093 | -0.01528 | -0.015065 | -0.015056 | -0.01509 | -0.014991 | -0.014951 | -0.014932
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +0,030 |  | 0.029972 | 0.029722 | 0.03009 | 0.029756 | 0.029961 | 0.030022 | 0.030029 | 0.030052 | ± 0,0014
|  | -0.03 |  | -0.029898 | -0.0302 | -0.029813 | -0.030135 | -0.030019 | -0.029953 | -0.029871 | -0.029835
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +0,06 |  | 0.06014 | 0.06011 | 0.06053 | 0.06042 | 0.05995 | 0.05977 | 0.05994 | 0.05981 | ± 0,0018
|  | -0.06 |  | -0.0601 | -0.06011 | -0.05966 | -0.05963 | -0.06021 | -0.06015 | -0.06028 | -0.06031
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | +0,15 |  | 0.14924 | 0.1492 | 0.14958 | 0.1499 | 0.1499 | 0.14977 | 0.14941 | 0.1498 | ± 0,003
|  | -0.15 |  | -0.15026 | -0.15029 | -0.14956 | -0.15004 | -0.15024 | -0.15003 | -0.14991 | -0.1501
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | +0,300 |  | 0.29873 | 0.29909 | 0.29851 | 0.29926 | 0.29941 | 0.29991 | 0.29909 | 0.29902 | ± 0,005
|  | -0.3 |  | -0.29984 | -0.30012 | -0.29987 | -0.30063 | -0.30064 | -0.29992 | -0.30045 | -0.30039
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | +0,600 |  | 0.6018 | 0.6019 | 0.6046 | 0.5981 | 0.5974 | 0.5996 | 0.5968 | 0.5984 | ± 0,009
|  | -0.6 |  | -0.5999 | -0.6015 | -0.5962 | -0.602 | -0.6035 | -0.603 | -0.604 | -0.6046
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | +1,5 |  | 1.4942 | 1.4945 | 1.4979 | 1.4965 | 1.4988 | 1.4979 | 1.4957 | 1.4961 | ± 0,021
|  | -1.5 |  | -1.5035 | -1.5037 | -1.4979 | -1.4977 | -1.5012 | -1.5011 | -1.5001 | -1.5005
1 В/дел | 1 В/дел | +3,0 |  | 2.9905 | 2.9881 | 2.9951 | 2.9871 | 2.9961 | 2.9981 | 2.9896 | 2.9894 | ± 0,041
|  | -3 |  | -3.0007 | -2.9999 | -2.9975 | -3.0014 | -2.996 | -2.9986 | -3.0028 | -3.0047
- | 2 В/дел | +6,0 |  | - | 5.979 | - | 5.996 | - | 5.995 | - | 6.011 | ± 0,081
|  | -6 |  | - | -6.032 | - | -6.015 | - | -6.001 | - | -6.014
- | 5 В/дел | +15,0 |  | - | 14.961 | - | 14.952 | - | 14.968 | - | 14.958 | ± 0,201
|  | -15 |  | - | -15.002 | - | -14.988 | - | -15.023 | - | -15.012
- | 10 В/дел | +30,0 |  | - | 29.909 | - | 29.878 | - | 29.961 | - | 29.937 | ± 0,401
|  | -30 |  | - | -29.956 | - | -30.006 | - | -30.008 | - | -29.957
6 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением (п. 7.6)
Коэффициент отклонения |  | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 1 канал |  | 2 канал |  | 3 канал |  | 4 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,5 | +0,5 | 0.49991 | 0.49997 | 0.4999 | 0.49985 | 0.49995 | 0.50008 | 0.49984 | 0.49991 | ± 0,00866 | ± 0,00866
|  | -0.5 | -0.5 | -0.49972 | -0.49968 | -0.49978 | -0.49989 | -0.49972 | -0.49969 | -0.49978 | -0.49975
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +1,4 | +1,4 | 1.3996 | 1.3995 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3997 | 1.3998 | 1.3997 | 1.3996 | ± 0,0224 | ± 0,0224
|  | -1.4 | -1.4 | -1.3995 | -1.3995 | -1.3993 | -1.3997 | -1.3994 | -1.3995 | -1.3996 | -1.3995
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +2,8 | +2,8 | 2.7994 | 2.7995 | 2.7991 | 2.7994 | 2.7994 | 2.7995 | 2.7992 | 2.7991 | ± 0,0438 | ± 0,0438
|  | -2.8 | -2.8 | -2.799 | -2.7992 | -2.7988 | -2.7992 | -2.7988 | -2.7992 | -2.7991 | -2.7992
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +4,0 | +6,0 | 3.9991 | 5.9983 | 3.9987 | 5.9989 | 3.9989 | 5.9991 | 3.9989 | 5.9991 | ± 0,0626 | ± 0,0926
|  | -4 | -6 | -3.9981 | -5.9985 | -3.9982 | -5.9981 | -3.9983 | -5.998 | -3.9989 | -5.9983
- | 200 мВ/дел | - | +60,0 | - | 60.0048 | - | 59.9769 | - | 59.9542 | - | 60.0077 | - | ± 0,9026
|  | - | -60 | - | -59.9838 | - | -59.998 | - | -60.0074 | - | -60.0294
- | 10 В/дел | - | +160,0 | - | 160.244 | - | 159.782 | - | 159.772 | - | 160.225 | - | ± 3,201
|  | - | -160 | - | -160.326 | - | -159.881 | - | -159.827 | - | -159.775
Коэффициент отклонения |  | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | +0,5 | +0,5 | 0.49962 | 0.49966 | 0.49984 | 0.49988 | 0.49979 | 0.49989 | 0.49988 | 0.49995 | ± 0,00866 | ± 0,00866
|  | -0.5 | -0.5 | -0.49994 | -0.50002 | -0.4998 | -0.49981 | -0.4998 | -0.49982 | -0.49981 | -0.49977
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | +1,4 | +1,4 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3995 | 1.3995 | 1.3995 | 1.3997 | 1.3996 | ± 0,0224 | ± 0,0224
|  | -1.4 | -1.4 | -1.3996 | -1.3998 | -1.3995 | -1.3995 | -1.3995 | -1.3997 | -1.3995 | -1.3997
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | +2,8 | +2,8 | 2.7989 | 2.7991 | 2.7993 | 2.7992 | 2.7992 | 2.7993 | 2.7991 | 2.7994 | ± 0,0438 | ± 0,0438
|  | -2.8 | -2.8 | -2.7991 | -2.7995 | -2.7991 | -2.7991 | -2.7989 | -2.7989 | -2.7995 | -2.7991
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | +4,0 | +6,0 | 3.9986 | 5.9983 | 3.9992 | 5.9982 | 3.9986 | 5.9976 | 3.9984 | 5.9989 | ± 0,0626 | ± 0,0926
|  | -4 | -6 | -3.9984 | -5.9986 | -3.9983 | -5.9977 | -3.9985 | -5.9975 | -3.9994 | -5.9985
Коэффициент отклонения |  | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения, В
|  |  |  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
- | 200 мВ/дел | - | +60,0 | - | 59.9837 | - | 59.982 | - | 59.9741 | - | 59.9764 | - | ± 0,9026
|  | - | -60 | - | -60.0132 | - | -59.9945 | - | -59.9672 | - | -59.9976
- | 10 В/дел | - | +160,0 | - | 159.991 | - | 159.568 | - | 160.039 | - | 160.167 | - | ± 3,201
|  | - | -160 | - | -160.116 | - | -160.227 | - | -160.125 | - | -159.716
7 Определение ширины полосы пропускания (п.7.7)
Коэффициент отклонения |  | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц | [7 empty] | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
|  | 1 канал |  | 2 канал |  | 3 канал |  | 4 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | 1190 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1000
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | 1180 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | 1120 | 1090 | 1140 | 1090 | 1170 | 1090 | 1170 | 1090
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | 1100 | 1090 | 1110 | 1090 | 1120 | 1090 | 1130 | 1090
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | 1150 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1200 | 1090
1 В/дел | 1 В/дел | 1160 | 1070 | 1190 | 1070 | 1200 | 1070 | 1200 | 1070
- | 2 В/дел | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090
- | 5 В/дел | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090
- | 10 В/дел | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090
Коэффициент отклонения |  | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц | [7 empty] | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
|  | 5 канал |  | 6 канал |  | 7 канал |  | 8 канал
Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм | Rвх=50 Ом | Rвх=1 МОм
2 мВ/дел | 2 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1190 | 1090 | 1000
5 мВ/дел | 5 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1190 | 1090
10 мВ/дел | 10 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1180 | 1090
20 мВ/дел | 20 мВ/дел | 1190 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1160 | 1090
50 мВ/дел | 50 мВ/дел | 1130 | 1090 | 1140 | 1090 | 1170 | 1090 | 1110 | 1090
100 мВ/дел | 100 мВ/дел | 1100 | 1090 | 1110 | 1090 | 1130 | 1090 | 1080 | 1090
200 мВ/дел | 200 мВ/дел | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1200 | 1090 | 1180 | 1090
500 мВ/дел | 500 мВ/дел | 1150 | 1090 | 1160 | 1090 | 1200 | 1090 | 1150 | 1090
1 В/дел | 1 В/дел | 1150 | 1070 | 1160 | 1070 | 1200 | 1090 | 1150 | 1070
- | 2 В/дел | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090
- | 5 В/дел | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090
- | 10 В/дел | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090 | - | 1090
8 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.8)
Коэффициент отклонения |  | Время нарастания переходной характеристики, пс | [7 empty] | Допускаемое значение ПХ, пс, не более
|  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал | 5 канал | 6 канал | 7 канал | 8 канал
10 мВ/дел |  | 432.7124 | 352.5833 | 388.0928 | 356.9132 | 412.5954 | 376.3071 | 382.7414 | 388.0928 | 450
20 мВ/дел |  | 396.6359 | 395.5692 | 425.3128 | 369.8581 | 387.0233 | 397.7021 | 410.4717 | 394.5022
50 мВ/дел |  | 407.2837 | 410.4717 | 448.5254 | 404.0928 | 436.9348 | 407.2837 | 396.6359 | 412.5954
100 мВ/дел |  | 429.5428 | 404.0928 | 448.5254 | 439.0444 | 418.9594 | 412.5954 | 422.1374 | 410.4717
200 мВ/дел |  | 353.6665 | 374.1591 | 443.1315 | 441.1366 | 443.7841 | 397.7021 | 367.705 | 364.4722
500 мВ/дел |  | 383.8125 | 447.7469 | 388.0928 | 443.7841 | 379.526 | 418.9594 | 391.2991 | 392.3672
1 В/дел |  | 442.669 | 445.6612 | 415.7788 | 351.4996 | 442.1861 | 396.6359 | 410.4717 | 447.311
9 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.9)
Fстроб, Гц |  | DF, Гц |  | dF |  | Допустимое значение dF
8001.8 |  | 1.8 |  | 1.8e-07 |  | ± 2,5×10-6
10 Определение абсолютной погрешности измерения временных итервалов (п. 7.10)
Установленный временной интервал |  | Измеренный временной интервал | [7 empty] | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов
|  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал | 5 канал | 6 канал | 7 канал | 8 канал
0,1 с |  | 100 | 100 | 99.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ± 250 нс
1 мс |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 2,5 нс
1 мкс |  | 1 | 0.99961 | 0.99939 | 1 | 1.0001 | 0.99947 | 0.9995 | 0.99999 | ± 2,5 пс
100 нс |  | 99.991 | 100.002 | 99.956 | 99.918 | 100 | 99.995 | 99.989 | 100 | ± 0,25 пс
Заключение: признан пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2 разряда по приказу Росстандарта № 3463 от 30.12.2019 г.
| Поверку провёл: |  | ( |  |  | )
Начальник лаборатории: |  |  | ( | Крючкова М.О. |  | )
Дата проведения поверки: |  |  | 10-11-2023