## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол № 10/13-11-2023/ |  |  |  |  | MY55140189
Наименование и тип СИ: |  | Осциллограф цифровой |  | MSO-X3054A
Заводской номер: |  | MY55140189
Год выпуска: |  | 2015
Номер в реестре: |  | 48998-12
Заказчик:
Методика поверки: |  | МП 48998-12
Вид поверки: |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [5 empty] | 23 ± 5
Относительная влажность, % | [5 empty] | 60 ± 15
Атмосферное давление, кПа | [5 empty] | 100 ± 4
Напряжение питания переменного тока, В | [5 empty] | от 220 до 240
Частота сети, Гц | [5 empty] | от 50 до 60
Эталоны и средства поверки:
Тип |  | Зав. №
9500B/9530 |  | 276568182
Ч1-93 |  | 1601
FCA 3120 |  | 418840
1 Внешний осмотр (п.7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение диапазона установки коэффициентов отклонения и абсолютной погрешности измерений
напряжения постоянного тока (п. 7.3.1)
Канал 1
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | 35 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | 14 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | 7 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | 3.5 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | 1.4 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | 700 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | 350 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | 140 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | 70 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | 35 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | 14 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
Канал 2
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | 35 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | 14 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | 7 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | 3.5 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | 1.4 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | 700 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | 350 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | 140 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | 70 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | 35 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | 14 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
Канал 3
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | 35 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | 14 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | 7 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | 3.5 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | 1.4 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | 700 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | 350 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | 140 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | 70 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | 35 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | 14 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
Канал 4
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | 35 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | 14 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | 7 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | 3.5 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | 1.4 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | 700 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | 350 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | 140 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | 70 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | 35 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | 14 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
3.2 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора и диапазона установки коэффициентов развертки (п. 7.3.2)
Измеренная погрешность |  | Допустимая погрешность
2×10-5 |  | ± 3×10-5
3.3 Определение полосы пропускания (п. 7.7.3)
№ канала | Время нарастания ПХ, нс |  | Граничная частота полосы пропускания, МГц |  | Допустимое значение граничной частоты полосы пропускания, МГц
1 | 0.7 |  | 500 |  | не менее 500 МГц
2 | 0.7 |  | 500
3 | 0.7 |  | 500
4 | 0.7 |  | 500
3.4 Определение минимального уровня входного сигнала внутренней и внешней синхронизации (п. 7.3.4)
№ канала | Частота сигнала, МГц |  | Пределы измерений, дел |  | Измеренное значение, дел
1 | 500 МГц |  | менее 10 мВ/дел: больше 1 деления |  | 4.1
2 |  |  |  |  | 4.6
3 |  |  |  |  | 4.4
4 |  |  |  |  | 6
Уровень входного сигнала при внешней синхронизации соответствует (не более 350 мВ)
3.5 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п. 7.3.5)
Каналы D7-D0
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Выходное напряжение на калибраторе |  | Пределы измерений ± (0,03 Uпус + 100 мВ) |  | Измеренные значения, В
+ 5,00 В |  | + 5,250 В |  | Uверх = + 5,250 В Uниж = + 4,750 В |  | Uверх = 5,08 Uниж = 4,98
0,00 В |  | + 100,00 мВ |  | Uверх = + 100,00 мВ Uниж = - 100,00 мВ |  | Uверх = 50 мВ Uниж = -20 мВ
-5,00 В |  | -4,750 В |  | Uверх = - 4,750 В Uниж = -5,250 В |  | Uверх = -4,95 Uниж = -5,02
Каналы D15-D8
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Выходное напряжение на калибраторе |  | Пределы измерений ± (0,03 Uпус + 100 мВ) |  | Измеренные значения, В
+ 5,00 В |  | + 5,250 В |  | Uверх = + 5,250 В Uниж = + 4,750 В |  | Uверх = 5,02 Uниж = 4,97
0,00 В |  | + 100,00 мВ |  | Uверх = + 100,00 мВ Uниж = - 100,00 мВ |  | Uверх = -10 мВ Uниж = -30 мВ
-5,00 В |  | -4,750 В |  | Uверх = - 4,750 В Uниж = -5,250 В |  | Uверх = -4,99 Uниж = -5,04
3.6 Проверка программного обеспечения (п.7.4): соответствует
Заключение: пригоден к применению
Поверку провёл: |  | ( |  |  | ) | Дата: | 13-11-2023