## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № 10/13-11-2023/ | [5 empty] | C032736
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | TDS2014
Заводской номер: |  |  | C032736
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 24018-02
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [5 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [5 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [5 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п.7.1): соответствует
2 Опробование (п.7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик (п.7.3)
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0066556 |  | -0.0052634 |  | 10.9268 | -12.2758 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015435 |  | -0.014245 |  | 2.903 | -5.0303
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030436 |  | -0.029216 |  | 1.4539 | -2.6117 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.060795 |  | -0.0592 |  | 1.3253 | -1.3333
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14867 |  | -0.148 |  | -0.88355 | -1.3333
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.3 |  | -0.29615 |  | -0.001059 | -1.2824
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.6 |  | -0.592 |  | 1.39e-05 | -1.3333
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5168 |  | -1.4886 |  | 1.1196 | -0.76218
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0233 |  | -3 |  | 0.77604 | 0
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9781 |  | -5.9987 |  | -0.36574 | -0.022403
5 В/дел | ± 15,0 | 15 |  | -14.8027 |  | 0 | -1.3152
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0063714 |  | -0.0053904 |  | 6.1905 | -10.1598 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015158 |  | -0.014207 |  | 1.0556 | -5.2851
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.03 |  | -0.029003 |  | -2.3333e-06 | -3.3227 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.060001 |  | -0.059038 |  | 0.0021337 | -1.603
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.148 |  | -0.146 |  | -1.3333 | -2.6667
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29618 |  | -0.29201 |  | -1.272 | -2.6635
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59253 |  | -0.592 |  | -1.2448 | -1.3333
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5 |  | -1.48 |  | -0.0010649 | -1.3333
1 В/дел | ± 3,0 | 3 |  | -2.96 |  | 0 | -1.3333
2 В/дел | ± 6,0 | 5.92 |  | -5.9195 |  | -1.3333 | -1.3424
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8 |  | -14.8 |  | -1.3333 | -1.3333
Канал 3
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0067 |  | -0.0052 |  | 11.6 | -13.3 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.0155 |  | -0.0137 |  | 3.3 | -8.7
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.0308 |  | -0.0288 |  | 2.6 | -3.99 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.06158 |  | -0.058399 |  | 2.6341 | -2.6677
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14996 |  | -0.146 |  | -0.027742 | -2.6667
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29995 |  | -0.29227 |  | -0.017867 | -2.576
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.6 |  | -0.58757 |  | 1.39e-05 | -2.0709
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.52 |  | -1.4637 |  | 1.3333 | -2.4172
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0372 |  | -2.9597 |  | 1.2416 | -1.344
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9725 |  | -5.8487 |  | -0.45805 | -2.521
5 В/дел | ± 15,0 | 15 |  | -14.8 |  | 0 | -1.3333
Канал 4
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.006178 |  | -0.0057272 |  | 2.9671 | -4.5464 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.014976 |  | -0.014676 |  | -0.15926 | -2.1577
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.029768 |  | -0.029401 |  | -0.77418 | -1.9976 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.06 |  | -0.059765 |  | 0.00053167 | -0.39242
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.148 |  | -0.148 |  | -1.3333 | -1.3333
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29609 |  | -0.296 |  | -1.3029 | -1.3333
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59992 |  | -0.592 |  | -0.013328 | -1.3333
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4975 |  | -1.4991 |  | -0.1646 | -0.060288
1 В/дел | ± 3,0 | 3 |  | -3 |  | 0 | 0
2 В/дел | ± 6,0 | 5.92 |  | -5.92 |  | -1.3333 | -1.3333
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8 |  | -14.8 |  | -1.3333 | -1.3333
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | -1e-07 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | -1e-07 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | -1e-07 | ± 10,25
3 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 0.99999 | мс | -8.5e-06 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 4.9999 |  | -0.0001282 | ± 10,25
4 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | -1e-07 | ± 10,25
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
К0 | τнар.изм, нс |  |  |  | τнар.доп, нс
| канал 1 | канал 2 | канал 3 | канал 4
5 В/дел | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | ≤3,5
2 В/дел | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3
1 В/дел | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3
500 мВ/дел | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4
200 мВ/дел | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6
100 мВ/дел | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5
50 мВ/дел | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6
20 мВ/дел | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6
10 мВ/дел | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7
5 мВ/дел | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: |  | 13-11-2023