## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № 10/16-11-2023/ | [5 empty] | C102991
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | TDS2014B
Заводской номер: |  |  | C102991
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [5 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [5 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [5 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0056052 |  | -0.006353 |  | -6.5797 | 5.8826 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.014429 |  | -0.015331 |  | -3.8077 | 2.2094
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.029386 |  | -0.030405 |  | -2.0456 | 1.3504 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.059692 |  | -0.060796 |  | -0.51407 | 1.3264
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.1482 |  | -0.14801 |  | -1.2005 | -1.3253
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.3 |  | -0.29619 |  | 1.39e-05 | -1.2714
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.6 |  | -0.592 |  | 1.39e-05 | -1.3333
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.48 |  | -1.52 |  | -1.3328 | 1.3307
1 В/дел | ± 3,0 | 3 |  | -3.0001 |  | 0 | 0.0042677
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9535 |  | -5.9426 |  | -0.77471 | -0.95719
5 В/дел | ± 15,0 | 15 |  | -14.8001 |  | 0 | -1.3328
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.007433 |  | -0.0045389 |  | 23.884 | -24.3521 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015827 |  | -0.013824 |  | 5.511 | -7.8373
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030758 |  | -0.028814 |  | 2.5274 | -3.9541 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.06077 |  | -0.05848 |  | 1.2837 | -2.5333
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14806 |  | -0.146 |  | -1.2906 | -2.6667
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.296 |  | -0.29201 |  | -1.3333 | -2.6629
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.592 |  | -0.58433 |  | -1.3333 | -2.6112
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5024 |  | -1.48 |  | 0.16327 | -1.3333
1 В/дел | ± 3,0 | 2.9996 |  | -2.96 |  | -0.012803 | -1.3333
2 В/дел | ± 6,0 | 5.92 |  | -5.9165 |  | -1.3333 | -1.391
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8 |  | -14.8 |  | -1.3333 | -1.3333
Канал 3
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0062837 |  | -0.0058661 |  | 4.7288 | -2.2318 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015133 |  | -0.014913 |  | 0.88782 | -0.57943
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030005 |  | -0.029955 |  | 0.01814 | -0.14939 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.06021 |  | -0.060018 |  | 0.34947 | 0.029608
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14918 |  | -0.15 |  | -0.54955 | 1.3933e-05
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29987 |  | -0.29983 |  | -0.042673 | -0.05815
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59999 |  | -0.59565 |  | -0.0015954 | -0.72455
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4978 |  | -1.52 |  | -0.14619 | 1.3333
1 В/дел | ± 3,0 | 3 |  | -3.0391 |  | 0 | 1.3024
2 В/дел | ± 6,0 | 5.92 |  | -6 |  | -1.3333 | 0
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8 |  | -14.9997 |  | -1.3333 | -0.0021362
Канал 4
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0065995 |  | -0.005439 |  | 9.9915 | -9.3496 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.01556 |  | -0.014268 |  | 3.7364 | -4.8795
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030182 |  | -0.02913 |  | 0.60638 | -2.9004 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.060141 |  | -0.059186 |  | 0.23529 | -1.3563
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14894 |  | -0.148 |  | -0.70587 | -1.3333
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29997 |  | -0.296 |  | -0.0085294 | -1.3333
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59201 |  | -0.592 |  | -1.3317 | -1.3333
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5 |  | -1.4999 |  | 0 | -0.0090679
1 В/дел | ± 3,0 | 3 |  | -3 |  | 0 | 0
2 В/дел | ± 6,0 | 5.92 |  | -6 |  | -1.3333 | -0.00053247
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8 |  | -14.9946 |  | -1.3333 | -0.036284
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500.1 |  | 0.1 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | -1e-07 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4e-07 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4e-07 | ± 10,25
3 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | -1e-07 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4e-07 | ± 10,25
4 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | -1e-07 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4e-07 | ± 10,25
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
К0 | τнар.изм, нс |  |  |  | τнар.доп, нс
| канал 1 | канал 2 | канал 3 | канал 4
5 В/дел | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | ≤3,5
2 В/дел | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1
1 В/дел | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1
500 мВ/дел | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2
200 мВ/дел | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3
100 мВ/дел | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3
50 мВ/дел | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4
20 мВ/дел | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5
10 мВ/дел | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5
5 мВ/дел | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: |  | 16-11-2023