## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/25-11-2022/ |  |  |  |  | NDS10IBX3R0038
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой запоминающий |  |  |  | AKIP-4119-1
Заводской номер: |  |  | NDS10IBX3R0038
Год выпуска: |  |  | 2020
Номер в реестре: |  |  | 69417-17
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие серий АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131. Методика поверки ПР-13-2017МП.
Вид поверки: |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | 25 ± 5
Относительная влажность, % |  |  |  |  | от 10 до 100
Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | от 30 до 120
Эталоны: 9500В/9530 №276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка программного обеспечения соответствует (не ниже 1.01.01) (п. 7.3)
4 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока (п. 7.4)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В |  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения
|  |  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
20 мВ/дел | +60 мВ |  | 60 | 60 | 60.8 | 60.8 | ± 4,8 мВ
| -60 мВ |  | -60 | -57.6 | -60 | -60
50 мВ/дел | +150 мВ |  | 148 | 152 | 150 | 148 | ± 10,5 мВ
| -150 мВ |  | -150 | -146 | -150 | -148
100 мВ/дел | +300 мВ |  | 300 | 300 | 296 | 300 | ± 20 мВ
| -300 мВ |  | -300 | -292 | -300 | -296
200 мВ/дел | +600 мВ |  | 584 | 560 | 544 | 560 | ± 48 мВ
| -600 мВ |  | -608 | -600 | -640 | -632
500 мВ/дел | +1500 мВ |  | 1480 | 1500 | 1480 | 1460 | ± 105 мВ
| -1500 мВ |  | -1500 | -1500 | -1540 | -1540
1 В/дел | +3,0 В |  | 3 | 3 | 3.04 | 3 | ± 0,2 В
| -3,0 В |  | -3 | -2.92 | -3 | -3
2 В/дел | +6,0 В |  | 5.92 | 6 | 6 | 6 | ± 0,39 В
| -6,0 В |  | -6 | -5.84 | -6 | -6
5 В/дел | +15,0 В |  | 15 | 15 | 14.8 | 15 | ± 0,96 В
| -15,0 В |  | -14.8 | -14.6 | -15 | -14.8
5 Определение верхней частоты полосы пропускания (п. 7.5)
Коэффициент отклонения | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц |  |  |  | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
20 мВ/дел | 89 | 89 | 90 | 89 | 70
50 мВ/дел | 89 | 89 | 90 | 88
100 мВ/дел | 89 | 89 | 90 | 88
Коэффициент отклонения | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц |  |  |  | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
200 мВ/дел | 81 | 84 | 81 | 83 | 70
500 мВ/дел | 83 | 83 | 80 | 82
1 В/дел | 85 | 84 | 83 | 84
2 В/дел | 86 | 84 | 83 | 84
5 В/дел | 69 | 68 | 68 | 81
6 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.6)
Коэффициент отклонения | Время нарастания переходной характеристики, пс |  |  |  | Допускаемое значение ПХ, нс, не более
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
20 мВ/дел | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 5
50 мВ/дел | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4
100 мВ/дел | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4
200 мВ/дел | 4 | 4.2 | 4.3 | 3.9
500 мВ/дел | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.9
1 В/дел | 3.8 | 3.9 | 4 | 4
7 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.7)
Fстроб, Гц |  | Допустимое значение частоты, Гц, не более
94.8 |  | 1000
Заключение: пригоден к применению
Поверку провёл: |  | ( |  |  | )
| Дата: | 16-11-2023