## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | TDS 2014B
Заводской номер: |  |  | C102990
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [5 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [5 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [5 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0067843 |  | -0.0052121 |  | 13.0711 | -13.1319 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.0155 |  | -0.014379 |  | 3.3328 | -4.1369
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030416 |  | -0.029831 |  | 1.3872 | -0.56263 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.06056 |  | -0.060167 |  | 0.93343 | 0.27771
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.1485 |  | -0.15099 |  | -1.0007 | 0.6624
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29668 |  | -0.30262 |  | -1.1052 | 0.87208
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.60141 |  | -0.59766 |  | 0.23556 | -0.39082
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5012 |  | -1.5136 |  | 0.082167 | 0.90942
1 В/дел | ± 3,0 | 2.9845 |  | -3.0467 |  | -0.51754 | 1.5574
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9737 |  | -5.9954 |  | -0.43751 | -0.076302
5 В/дел | ± 15,0 | 14.9552 |  | -14.9834 |  | -0.29852 | -0.11045
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
1 Мом
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0068543 |  | -0.0051705 |  | 14.2388 | -13.8258 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015553 |  | -0.014351 |  | 3.6871 | -4.3244
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030489 |  | -0.029214 |  | 1.6305 | -2.6211 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.060473 |  | -0.05939 |  | 0.78831 | -1.0175
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14835 |  | -0.14837 |  | -1.1012 | -1.0852
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29744 |  | -0.2961 |  | -0.85181 | -1.2997
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.5967 |  | -0.59269 |  | -0.54955 | -1.2191
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4841 |  | -1.5157 |  | -1.0591 | 1.0492
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0004 |  | -2.998 |  | 0.01386 | -0.066169
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9273 |  | -5.9568 |  | -1.2122 | -0.72029
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8439 |  | -14.9148 |  | -1.0407 | -0.56796
Канал 3
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0060019 |  | -0.0059991 |  | 0.030943 | -0.014947 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.014912 |  | -0.014966 |  | -0.5845 | -0.2257
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.029905 |  | -0.030113 |  | -0.31506 | 0.37802 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.059557 |  | -0.06083 |  | -0.73763 | 1.3837
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14663 |  | -0.15263 |  | -2.2462 | 1.7503
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29502 |  | -0.30377 |  | -1.6612 | 1.2573
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59865 |  | -0.60064 |  | -0.22542 | 0.10697
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4572 |  | -1.5575 |  | -2.8563 | 3.8341
1 В/дел | ± 3,0 | 2.9573 |  | -3.0797 |  | -1.4235 | 2.6568
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9204 |  | -6.0567 |  | -1.3269 | 0.94517
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8268 |  | -15.1322 |  | -1.1543 | 0.88115
Канал 4
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0068758 |  | -0.0051469 |  | 14.596 | -14.219 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015636 |  | -0.014186 |  | 4.2404 | -5.4275
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030468 |  | -0.029149 |  | 1.5593 | -2.8363 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.06065 |  | -0.059466 |  | 1.0836 | -0.8905
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14955 |  | -0.1491 |  | -0.29931 | -0.59917
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29886 |  | -0.29722 |  | -0.38095 | -0.92677
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59775 |  | -0.59713 |  | -0.37455 | -0.47913
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4821 |  | -1.517 |  | -1.1911 | 1.1359
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0003 |  | -3.0004 |  | 0.010665 | 0.014933
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9495 |  | -5.9638 |  | -0.84194 | -0.60291
5 В/дел | ± 15,0 | 14.9145 |  | -14.9121 |  | -0.56983 | -0.5861
Вывод:___________________
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 1e-05 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4.06e-05 | ± 10,25
3 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 0 | ± 10,25
4 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4.06e-05 | ± 10,25
Вывод:___________________
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
Канал | Коэффициент отклонения | Uвых, В |  | Длительность импульса, пс |  | Измеренное время нарастания ПХ, нс |  | Время нарастания ПХ, не более, нс
1 | 100 мВ/дел | 0.5 |  | 500 |  | 2.3 |  | 3.5
2 | [5 empty] | 2.3
3 | [5 empty] | 2.2
4 | [5 empty] | 2.3
Вывод:___________________
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: |  | 19-10-2023