## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № ______
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | TDS 2024C
Заводской номер: |  |  | C017086
Год выпуска:
Номер в реестре:
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [5 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [5 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [5 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.006074 |  | -0.0061637 |  | 1.2338 | 2.7291 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.01491 |  | -0.015336 |  | -0.59784 | 2.2372
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.029603 |  | -0.030373 |  | -1.3248 | 1.2421 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.059729 |  | -0.060712 |  | -0.45086 | 1.1866
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14748 |  | -0.15088 |  | -1.6788 | 0.58851
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29592 |  | -0.30227 |  | -1.36 | 0.75657
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59295 |  | -0.60186 |  | -1.1751 | 0.30945
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4912 |  | -1.5216 |  | -0.58451 | 1.4376
1 В/дел | ± 3,0 | 2.9922 |  | -3.0395 |  | -0.25984 | 1.3155
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9129 |  | -6.0714 |  | -1.4513 | 1.1903
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8315 |  | -15.084 |  | -1.1234 | 0.55969
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
1 Мом
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0056698 |  | -0.0062995 |  | -5.5033 | 4.9924 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.014159 |  | -0.01551 |  | -5.6076 | 3.3974
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.029199 |  | -0.030203 |  | -2.6688 | 0.6776 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.059366 |  | -0.059956 |  | -1.0562 | -0.073899
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14783 |  | -0.14768 |  | -1.4478 | -1.5449
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29649 |  | -0.29592 |  | -1.1687 | -1.3589
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59358 |  | -0.59133 |  | -1.0706 | -1.4454
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.4543 |  | -1.5376 |  | -3.0498 | 2.5053
1 В/дел | ± 3,0 | 2.9753 |  | -3.0038 |  | -0.82193 | 0.12751
2 В/дел | ± 6,0 | 5.9082 |  | -5.9607 |  | -1.53 | -0.6544
5 В/дел | ± 15,0 | 14.8131 |  | -14.8658 |  | -1.2461 | -0.8945
Канал 3
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0089791 |  | -0.003136 |  | 49.6511 | -47.7335 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.017753 |  | -0.012317 |  | 18.3564 | -17.8896
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.032489 |  | -0.02749 |  | 8.2956 | -8.3671 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.062712 |  | -0.057405 |  | 4.5194 | -4.3252
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.15103 |  | -0.14695 |  | 0.68695 | -2.032
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29889 |  | -0.29742 |  | -0.36948 | -0.86088
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.6043 |  | -0.58952 |  | 0.71736 | -1.746
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5743 |  | -1.4349 |  | 4.9558 | -4.3423
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0799 |  | -2.9537 |  | 2.6619 | -1.5417
2 В/дел | ± 6,0 | 6.1069 |  | -5.84 |  | 1.7823 | -2.6672
5 В/дел | ± 15,0 | 15.2011 |  | -14.724 |  | 1.3408 | -1.8402
Канал 4
1 МОм
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0062441 |  | -0.0057473 |  | 4.0686 | -4.2116 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.014795 |  | -0.015035 |  | -1.3637 | 0.23049
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.030079 |  | -0.029234 |  | 0.26303 | -2.552 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.060131 |  | -0.059236 |  | 0.21875 | -1.2738
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.14809 |  | -0.14894 |  | -1.272 | -0.70508
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.29673 |  | -0.29739 |  | -1.0916 | -0.87074
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.59811 |  | -0.59104 |  | -0.31453 | -1.4939
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5192 |  | -1.4701 |  | 1.28 | -1.9923
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0302 |  | -2.9693 |  | 1.0057 | -1.0247
2 В/дел | ± 6,0 | 6.0469 |  | -5.8562 |  | 0.78191 | -2.3975
5 В/дел | ± 15,0 | 15.1476 |  | -14.6286 |  | 0.98386 | -2.4762
Вывод:___________________
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 4.9999 |  | -0.0001 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 0.9999 | мс | -0.0001 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 0 | ± 10,25
3 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 4.9993 |  | -0.000724 | ± 10,25
4 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 0 | ± 10,25
Вывод:___________________
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
Канал | Коэффициент отклонения | Uвых, В |  | Длительность импульса, пс |  | Измеренное время нарастания ПХ, нс |  | Время нарастания ПХ, не более, нс
1 | 100 мВ/дел | 0.5 |  | 500 |  | 1.8 |  | 2.1
2 | [5 empty] | 1.9
3 | [5 empty] | 1.8
4 | [5 empty] | 1.9
Вывод:___________________
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: |  | 19-10-2023