## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол № _____________________
Наименование и тип СИ: |  |  |  | Осциллограф цифровой TDS 224
Заводской номер: |  |  |  | C012008
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  |  | 19294-00
Заказчик:
Методика поверки: |  |  |  | 071-0404-00 МП
Вид поверки: |  |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [6 empty] | 20 ± 5
Относительная влажность, % | [6 empty] | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа | [6 empty] | от 84 до 106
Эталоны и средства поверки:
Тип |  | Зав. №
9500B/9530 |  | 276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1):____________________________
2 Опробование (п. 7.2):___________________________
3 Определние метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п. 7.3.1)
Коэф. отклонения |  | СН1, % |  | СН2, % |  | СН3, % | СН4, % | Допуск, %
2 мВ/дел |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 4
5 мВ/дел |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8
10 мВ/дел |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.4 | 3
20 мВ/дел |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
50 мВ/дел |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8
100 мВ/дел |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.2 | -0.8
200 мВ/дел |  | 1 |  | 1 |  | 1 | -2
500 мВ/дел |  | 2.4 |  | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
1 В/дел |  | 2.4 |  | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
2 В/дел |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
5 В/дел |  | 2.4 |  | 1.6 |  | 1.6 | 0.8
3.2 Определение погрешности измерения напряжения (п. 7.3.2)
Канал | Коэф. отклонения |  | Uуст | Uизм |  | ∆U | Допуск
CH1 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | 5.8 |  | -0.2 | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | 29.7 |  | -0.3 | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | 301 |  | 1 | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | 3.06 |  | 0.06 | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | 15.4 |  | 0.4 | ±1,45 В
CH2 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | 5.7 |  | -0.3 | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | 29.7 |  | -0.3 | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | 303 |  | 3 | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | 3.04 |  | 0.04 | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | 15.3 |  | 0.3 | ±1,45 В
CH3 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | 5.5 |  | -0.5 | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | 29.3 |  | -0.7 | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | 300 |  | 0 | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | 3.07 |  | 0.07 | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | 15.4 |  | 0.4 | ±1,45 В
Канал | Коэф. отклонения |  | Uуст | Uизм |  | ∆U | Допуск
CH4 | 2 мВ/дел |  | 6 мВ | 4.9 |  | -1.1 | ±0,6 мВ
| 10 мВ/дел |  | 30 мВ | 28.9 |  | -1.1 | ±2,9 мВ
| 100 мВ/дел |  | 300 мВ | 298 |  | -2 | ±29 мВ
| 1 В/дел |  | 3 В | 3.02 |  | 0.02 | ±0,21 В
| 5 В/дел |  | 15 В | 15.2 |  | 0.2 | ±1,45 В
3.3 Определение погрешности коэффициента развёртки (п. 7.3.3)
Коэф. развертки |  | Туст | Fуст | Тизм |  | ∆Т | Допуск
5 нс/дел |  | 5 нс | 200 МГц | 4.99 |  | -0.01 | ±0,0005 нс
10 нс/дел |  | 10 нс | 100 МГц | 10.01 |  | 0.01 | ±0,001 нс
25 нс/дел |  | 25 нс | 40 МГц | 25.02 |  | 0.02 | ±0,0025 нс
50 нс/дел |  | 50 нс | 20 МГц | 50.01 |  | 0.01 | ± 0,005 нс
100 нс/дел |  | 100 нс | 10 МГц | 99.9 |  | -0.1 | ±0,01 нс
250 нс/дел |  | 250 нс | 4 МГц | 250.2 |  | 0.2 | ±0,025 нс
500 нс/дел |  | 500 нс | 2 МГц | 500 |  | 0 | ±0,05 нс
1 мкс/дел |  | 1 мкс | 1 МГц | 0.998 |  | -0.002 | ±0,0001 мкс
2,5 мкс/дел |  | 2,5 мкс | 400 кГц | 2.501 |  | 0.001 | ±0,00025 мкс
5 мкс/дел |  | 5 мкс | 200 кГц | 4.99 |  | -0.01 | ±0,0005 мкс
10 мкс/дел |  | 10 мкс | 100 кГц | 10 |  | 0 | ±0,001 мкс
25 мкс/дел |  | 25 мкс | 40 кГц | 25 |  | 0 | ±0,0025 мкс
50 мкс/дел |  | 50 мкс | 20 кГц | 50 |  | 0 | ±0,005 мкс
100 мкс/дел |  | 100 мкс | 10 кГц | 100 |  | 0 | ±0,01 мкс
250 мкс/дел |  | 250 мкс | 4 кГц | 250 |  | 0 | ±0,025 мкс
500 мкс/дел |  | 500 мкс | 2 кГц | 499.9 |  | -0.1 | ±0,05 мкс
1 мс/дел |  | 1 мс | 1 кГц | 1 |  | 0 | ±0,0001 мс
2,5 мс/дел |  | 2,5 мс | 400 Гц | 2.5 |  | 0 | ±0,00025 мс
5 мс/дел |  | 5 мс | 200 Гц | 5 |  | 0 | ±0,0005 мс
10 мс/дел |  | 10 мс | 100 Гц | 10 |  | 0 | ±0,001 мс
25 мс/дел |  | 25 мс | 40 Гц | 25 |  | 0 | ±0,0025 мс
50 мс/дел |  | 50 мс | 20 Гц | 50 |  | 0 | ±0,005 мс
100 мс/дел |  | 100 мс | 10 Гц | 99.9 |  | -0.1 | ±0,01 мс
250 мс/дел |  | 250 мс | 4 Гц | 250 |  | 0 | ±0,025 мс
500 мс/дел |  | 500 мс | 2 Гц | 500 |  | 0 | ±0,05 мс
1 с/дел |  | 1 с | 1 Гц | 1.001 |  | 0.001 | ±0,0001 с
2,5 с/дел |  | 2,5 с | 0,4 Гц | 2.5 |  | 0 | ±0,00025 с
5 с/дел |  | 5 с | 0,2 Гц | 5 |  | 0 | ±0,0005 с
3.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.3.4)
Канал | Коэф. отклонения |  | τ нар, нс | допуск, нс
|  |  |  | TDS 210 | TDS 220 | TDS 224
CH1 | 50 мВ/дел |  | 4 | 5.85 | 3.5 | 3.5
| 1 В/дел |  | 3.6
| 5 В/дел |  | 2.4
CH2 | 50 мВ/дел |  | 4.4
| 1 В/дел |  | 3.4
| 5 В/дел |  | 2.4
CH3 | 50 мВ/дел |  | 4.3
| 1 В/дел |  | 3.4
| 5 В/дел |  | 2.4
CH4 | 50 мВ/дел |  | 4.4
| 1 В/дел |  | 3.4
| 5 В/дел |  | 2.3
Заключение:__________________________________________________________________________
Поверитель:_____________________________________ | [6 empty] | Дата: 19.10.2023 г.