## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № 10/20-11-2023/ | [5 empty] | C030420
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | TDS2002
Заводской номер: |  |  | C030420
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 24018-02
Заказчик:
Методика поверки: |  |  | 071-1074-00МП
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха | [5 empty] | (23 ± 5)°С
Относительная влажность | [5 empty] | от 30 до 80 %
Атмосферное давление | [5 empty] | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока | [5 empty] | (220 ± 2,2) В
Частота | [5 empty] | (50,0 ± 0,5) Гц
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик.
3.1 Определение погрешности коэффициента отклонения (п.п. 7.3.1)
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 1
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0069166 |  | -0.0052216 |  | 15.2768 | -12.974 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.015826 |  | -0.014289 |  | 5.5073 | -4.7419
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.031281 |  | -0.029608 |  | 4.2684 | -1.3072 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.0616 |  | -0.059958 |  | 2.6672 | -0.069628
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.152 |  | -0.15 |  | 1.3333 | -0.001059
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.304 |  | -0.2998 |  | 1.3333 | -0.068293
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.60797 |  | -0.59971 |  | 1.328 | -0.048008
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5399 |  | -1.5 |  | 2.6576 | 0.0010649
1 В/дел | ± 3,0 | 3.08 |  | -3.0209 |  | 2.6667 | 0.69788
2 В/дел | ± 6,0 | 6.0204 |  | -6 |  | 0.33987 | 0
5 В/дел | ± 15,0 | 15.1996 |  | -15 |  | 1.3307 | 0
Коэффициент отклонения | Выходное напряжение, В | Показания осциллографа положительного напряжения, В |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, В |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % |  | Допустимая относительная погрешность коэфф. отклонения, не более, %
[6 empty] | + | -
Канал 2
2 мВ/дел | ± 0,006 | 0.0060117 |  | -0.0060674 |  | 0.19448 | 1.1239 | 4
5 мВ/дел | ± 0,015 | 0.014931 |  | -0.015194 |  | -0.46232 | 1.2912
10 мВ/дел | ± 0,030 | 0.029842 |  | -0.029998 |  | -0.52608 | -0.0064037 | 3
20 мВ/дел | ± 0,060 | 0.060186 |  | -0.060134 |  | 0.30918 | 0.22356
50 мВ/дел | ± 0,150 | 0.15 |  | -0.14993 |  | 1.3933e-05 | -0.04455
100 мВ/дел | ± 0,300 | 0.3 |  | -0.29991 |  | 1.39e-05 | -0.028805
200 мВ/дел | ± 0,600 | 0.60004 |  | -0.59992 |  | 0.005875 | -0.013328
500 мВ/дел | ± 1,5 | 1.5 |  | -1.52 |  | 0 | 1.3333
1 В/дел | ± 3,0 | 3.0125 |  | -3.0297 |  | 0.41536 | 0.99
2 В/дел | ± 6,0 | 6 |  | -6 |  | 0 | 0
5 В/дел | ± 15,0 | 15 |  | -15 |  | 0 | 0
3.2 Определение погрешности измерения временных интервалов (п.п. 7.3.2)
Канал | Временной интервал |  | Коэффициент развертки |  | Измеренный временной интервал |  | Погрешность измерения временного интервала
[7 empty] | измеренная | не более
1 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | -1e-07 | ± 10,25
2 | 5 | нс | 2.5 | нс/дел | 5 | нс | 0 | ± 0,61 | нс
| 100 |  | 50 |  | 100 |  | 0 | ± 0,81
| 500 |  | 250 |  | 500 |  | 0 | ± 1,63
| 1 | мс | 500 | мкс/дел | 1 | мс | 0 | ± 2,05 | мкс
| 5 |  | 2.5 | мс/дел | 5 |  | 4.09e-05 | ± 10,25
3.3 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) (п.п. 7.3.3)
К0 | τнар.изм, нс |  | τнар.доп, нс
| канал 1 | канал 2
5 В/дел | 4.5 | 4.9 | ≤5,8
2 В/дел | 4.2 | 4.6
1 В/дел | 4.3 | 4.3
500 мВ/дел | 4.3 | 4.4
200 мВ/дел | 4.5 | 4.6
100 мВ/дел | 4.5 | 4.7
50 мВ/дел | 4.5 | 4.6
20 мВ/дел | 4.6 | 4.7
10 мВ/дел | 4.6 | 4.7
5 мВ/дел | 4.6 | 4.7
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: |  | 20-11-2023