## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол периодической поверки № ________
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | DSO6102A
Заводской номер: |  |  | MY49400105
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 30681-06
Заказчик: |  |  | отд.300
Методика поверки: |  |  | Осциллографы DSO6012A, DSO6014A, DSO6032A, DSO6034A, DSO6052A, DSO6054A, DSO6102A, DSO6104A, MSO6012A, MSO6014A, MSO6032A, MSO6034A, MSO6052A, MSO6054A, MSO6102A, MSO6104A. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в части раздела 16 "Поверка прибора"
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающей среды, °С | [5 empty] | 20 ± 5
Относительная влажность воздуха, % | [5 empty] | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа | [5 empty] | 100 ± 4
Эталоны: 9500B/9530 № 276568182, N5183A № MY50142975, Ч1-93 № 1601, FCA3120 № 418840
1 Внешний осмотр (п.16.6.1): _______________
2 Опробование (п.16.6.2): _______________
3 Калибровка (п.16.6.3): _______________
4 Определение метрологических параметров (п.16.6.4)
4.1 Определение абсолютной погрешности коэффициента отклонения на постоянном токе (п.16.6.4.1)
Установливаемый коэффициент отклонения на осциллографе, мВ/дел | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, мВ | Показания осциллографа положительного напряжения, Uизм, мВ |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, Uизм, мВ |  | Абсолютная погрешность положительного напряжения, мВ | Абсолютная погрешность отрицательного напряжения, мВ | Допустимое значение абсолютной погрешности, мВ
Канал 1
2 | ± 6 | 6.45 |  | -5.51 |  | 0.45 | 0.49 | ± 0,64
5 | ± 15 | 15.53 |  | -14.56 |  | 0.53 | 0.44 | ± 0,8
10 | ± 30 | 30.31 |  | -29.16 |  | 0.31 | 0.84 | ± 1,6
20 | ± 60 | 60.74 |  | -59.26 |  | 0.74 | 0.74 | ± 3,2
50 | ± 150 | 150.6 |  | -148.8 |  | 0.6 | 1.2 | ± 8
100 | ± 300 | 298.8 |  | -295.3 |  | -1.2 | 4.7 | ± 16
200 | ± 600 | 597.7 |  | -591 |  | -2.3 | 9 | ± 32
500 | ± 1500 | 1510 |  | -1500 |  | 10 | 0 | ± 80
1000 | ± 3000 | 3010 |  | -3000 |  | 10 | 0 | ± 160
2000 | ± 6000 | 6016 |  | -5906 |  | 16 | 94 | ± 320
5000 | ± 5000 | 5070 |  | -4870 |  | 70 | 130 | ± 800
5000 | ± 10000 | 10030 |  | -9860 |  | 30 | 140 | ± 800
5000 | ± 15000 | 14990 |  | -14830 |  | -10 | 170 | ± 800
5000 | ± 20000 | 19810 |  | -19730 |  | -190 | 270 | ± 800
Канал 2
2 | ± 6 | 6.62 |  | -5.37 |  | 0.62 | 0.63 | ± 0,64
5 | ± 15 | 15.59 |  | -14.21 |  | 0.59 | 0.79 | ± 0,8
10 | ± 30 | 30.59 |  | -28.79 |  | 0.59 | 1.21 | ± 1,6
20 | ± 60 | 60.98 |  | -59.14 |  | 0.98 | 0.86 | ± 3,2
50 | ± 150 | 151.8 |  | -148.1 |  | 1.8 | 1.9 | ± 8
100 | ± 300 | 300.2 |  | -295.1 |  | 0.2 | 4.9 | ± 16
200 | ± 600 | 600.4 |  | -590.6 |  | 0.4 | 9.4 | ± 32
500 | ± 1500 | 1522 |  | -1496 |  | 22 | 4 | ± 80
1000 | ± 3000 | 3025 |  | -2998 |  | 25 | 2 | ± 160
2000 | ± 6000 | 6031 |  | -5926 |  | 31 | 74 | ± 320
5000 | ± 5000 | 5110 |  | -4850 |  | 110 | 150 | ± 800
5000 | ± 10000 | 10040 |  | -9820 |  | 40 | 180 | ± 800
5000 | ± 15000 | 15020 |  | -14820 |  | 20 | 180 | ± 800
5000 | ± 20000 | 19820 |  | -19690 |  | -180 | 310 | ± 800
4.2 Определение абсолютной погрешности установки напряжения смещения (п.16.6.4.2)
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения Uсмещ, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе мВ/дел |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, Uуст, В |  | Измеренное смещение положитель- ного напряжения, Uизм, мВ | Измеренное смещение отрицательного напряжения, Uизм, мВ | Абсолютная погрешность установки положитель- ного смещения ΔUсмещ, мВ | Абсолютная погрешность установки отрицатель- ного смещения ΔUсмещ, мВ | Допустимое значение погрешности, ΔUсмещ, мВ
Канал 1
± 0,01 | 2 |  | ± 0,016 |  | -15.48 | 16.41 | 0.52 | 0.41 | ± 3,15
± 0,02 | 5 |  | ± 0,03 |  | -29.53 | 30.51 | 0.47 | 0.51 | ± 3,48
± 0,05 | 10 |  | ± 0,08 |  | -79.12 | 80.29 | 0.88 | 0.29 | ± 5
± 0,5 | 200 |  | ± 1 |  | -992.2 | 998 | 7.8 | -2 | ± 59,7
± 1 | 500 |  | ± 2,5 |  | -2499 | 2507 | 1 | 7 | ± 155
± 75 | 5000 |  | ± 75 |  | -74790 | 75050 | 210 | 50 | ± 2507
Канал 2
± 0,01 | 2 |  | ± 0,016 |  | -15.2 | 16.66 | 0.8 | 0.66 | ± 3,15
± 0,02 | 5 |  | ± 0,03 |  | -29.1 | 30.69 | 0.9 | 0.69 | ± 3,48
± 0,05 | 10 |  | ± 0,08 |  | -78.59 | 80.64 | 1.41 | 0.64 | ± 5
± 0,5 | 200 |  | ± 1 |  | -990.6 | 1000.4 | 9.4 | 0.4 | ± 59,7
± 1 | 500 |  | ± 2,5 |  | -2495 | 2521 | 5 | 21 | ± 155
± 75 | 5000 |  | ± 75 |  | -74770 | 75090 | 230 | 90 | ± 2507
4.3 Определение полосы пропускания (п.16.6.4.4)
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе мВ/дел |  |  | Устанавливаемый коэффициент развёртки на осциллографе нс/дел |  | Устанавливаемая частота на генераторе, fген, МГц | Выходное напряжение на генераторе при размахе 6 клеток на осциллографе, Pизм, dB |  | Допустимое значение погрешности Δ, дБ, не более
Канал 1
200 |  |  | 500 |  | 1 | 0.051622 |  | 3
|  |  | 50 |  | 10 | 0.053693
|  |  | 5 |  | 100 | -0.016454
|  |  | 2 |  | 250 | -0.18938
|  |  | 1 |  | 500 | -0.21754
|  |  | 0.5 |  | 750 | -0.28155
|  |  | 0.5 |  | 1000 | 0.87885
Канал 2
200 |  |  | 500 |  | 1 | -0.024829 |  | 3
|  |  | 50 |  | 10 | -0.022762
|  |  | 5 |  | 100 | -0.090694
|  |  | 2 |  | 250 | -0.25723
|  |  | 1 |  | 500 | -0.24716
|  |  | 0.5 |  | 750 | -0.1987
|  |  | 0.5 |  | 1000 | 0.74372
4.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п.16.6.4.5)
№ канала | Коэффициент отклонения осциллографа, мВ/дел |  | Измеренное время нарастания переходной характеристики с помощью курсоров, пс |  | Допустимое время нарастания переходной характеристики не более, пс
1 | 50 |  | 315 |  | 350
2 |  |  | 310
4.6 Определение абсолютной погрешности частоты опорного сигнала (п.16.6.4.6)
Выход опорного сигнала с осциллографа, Fоп, МГц |  | Измеренное показание на частотомере, Fч, МГц |  | Абсолютная погрешность частоты опорного сигнала, Δf, Гц |  | Допустимые значения измерения абсолютной погрешности частоты опорного сигнала, Гц
10 |  | 9.9999 |  | -51 |  | ± 150
4.8 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п.16.6.4.8)
Установленный пороговый уровень срабатывания логического анализатора в меню Uпус, В | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Допустимые значения абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора ΔUпус , В
8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | 7,66÷8,34
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
0 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-0,1) ÷ 0,1
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
-8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-7,66) ÷ (-8,34)
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
| D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15
8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | 7,66÷8,34
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
0 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-0,1) ÷ 0,1
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
-8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-7,66) ÷ (-8,34)
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
Заключение: | D9: годен
Поверку провёл: | bar: D10; D13
Дата: | D9: 23-10-2023