## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № _________ осциллографа цифрового TDS2024C зав. № С017086
г.в. ____________, рег № 48471-11
Заказчик _______________
Методика поверки: "Инструкция. Осциллографы цифровые TDS2001C, TDS2002C, TDS2004C, TDS2012C, TDS2014C, TDS2022C, TDS2024C фирмы "Tektronix (China) Co., Ltd.", КНР" Методика поверки.
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [5 empty] | 20 ± 5
Относительная влажность, % | [5 empty] | 60 ± 15
Атмосферное давление, кПа | [5 empty] | 100 ± 4
Напряжение питающей электросети, В | [5 empty] | 220 ± 4,4
Частота, Гц | [5 empty] | 50 ± 0,5
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182, 34411A № MY53001583, NRP18T № 102224.
1 Внешний осмотр (п. 8.1): соответствует
2 Опробование (п. 8.2): соответствует
3 Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов отклонения (п. 8.3)
К0, мВ/дел | Напряжение | δизм, % (кан. 1) | δизм, % (кан. 2) | δизм, % (кан. 3) | δизм, % (кан. 4) | δдоп, %
2 | 12 мВ | -4.3535 | -6.871 | 47.8026 | 2.7515 | ± 4
5 | 30 мВ | -3.4203 | -5.6468 | 17.0084 | -2.0515
10 | 60 мВ | -3.1012 | -3.2346 | 7.7879 | -0.24544 | ± 3
20 | 120 мВ | -1.6791 | -1.1898 | 4.0219 | -0.06137
50 | 300 мВ | -2.6779 | -1.7815 | 0.34334 | -1.5243
100 | 600 мВ | -2.294 | -1.3565 | -0.64692 | -1.256
200 | 1,2 В | -2.0005 | -1.2221 | 0.40416 | -0.60291
500 | 3 В | -2.9511 | -3.344 | 4.2721 | 1.129
1000 | 6 В | -1.2602 | -1.0055 | 2.3588 | 0.64933
2000 | 12 В | -2.3145 | -1.7919 | 1.4086 | 0.41509
5000 | 30 В | -1.6703 | -1.4822 | 1.13 | 0.69735
4 Определение полосы пропускания (п. 8.4)
К0, мВ/дел | τнар.изм, нс (кан. 1) | τнар.изм, нс (кан. 2) | τнар.изм, нс (кан. 3) | τнар.изм, нс (кан. 4) | τнар.доп, нс
2 |  |  |  |  | ≤2,1 | BW
5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6
10 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7
20 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
50 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9
100 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9
200 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9
500 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
1000 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8
2000 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8
5000 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4
К0, мВ/дел | Uвых 5 Мгц, мВ | Uвх 5 Мгц, мВ | Uвых В.ГР., мВ | Uвх В.ГР., мВ | АЧХВ.ГР./ АЧХ5 Мг, дБ | Допуск, дБ
2 | 12 | 12.6 | 11.98 | 9.92 | 2.0772 | ± 3
5 | 30 | 32.2 | 29.99 | 25 | 2.1983
10 | 60 | 62.8 | 59.7 | 48.8 | 2.1908
20 | 120 | 123 | 199.9 | 95.2 | 2.2254
50 | 300 | 302 | 299.9 | 262 | 1.2341
100 | 600 | 602 | 598.8 | 500 | 1.6125
200 | 1200 | 1210 | 1198.5 | 1040 | 1.315
500 | 3000 | 3120 | 3001 | 2580 | 1.6507
1000 | 5500 | 5720 | 5502 | 4960 | 1.2383
2000 | 5500 | 5760 | 5502 | 5360 | 0.62515
5000 | 5500 | 6200 | 5501 | 5900 | 0.43079
5 Определение диапазона коэффициентов развертки и погрешности измерений временных интервалов (п. 8.5)
Режим записи одиночного сигнала
Кр | DT, (кан. 1) | DT, (кан. 2) | DT, (кан. 3) | DT, (кан. 4) | Допустимая DT
50 с/дел | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 0,205 с
20 с/дел | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 0,085 с
10 с/дел | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0,045 с
5 с/дел | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0,025 с
2 с/дел | 2 | 2 | 2 | 2 | ± 0,013 с
1 с/дел | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 0,009 с
500 мс/дел | 500 | 500 | 500 | 500 | ± 2,005 мс
200 мс/дел | 200 | 200 | 200 | 200 | ± 0,805 мс
100 мс/дел | 100 | 100 | 100 | 100 | ± 0,405 мс
50 мс/дел | 50 | 50 | 50 | 49.9982 | ± 0,205 мс
20 мс/дел | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 0,085 мс
10 мс/дел | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0,045 мс
5 мс/дел | 5 | 4.9998 | 4.9998 | 5 | ± 0,025 мс
2 мс/дел | 2 | 2 | 2 | 2 | ± 0,013 мс
1 мс/дел | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | ± 0,009 мс
500 мкс/дел | 500 | 499.931 | 500.0248 | 500 | ± 2,0056 мкс
200 мкс/дел | 200.021 | 200.0041 | 199.979 | 200.0124 | ± 0,8056 мкс
100 мкс/дел | 100 | 100.0017 | 100.0017 | 99.998 | ± 0,4056 мкс
50 мкс/дел | 49.9986 | 49.9991 | 50 | 50 | ± 0,2056 мкс
20 мкс/дел | 20 | 20 | 19.9996 | 20 | ± 0,0856 мкс
10 мкс/дел | 10 | 9.9993 | 10 | 10 | ± 0,0456 мкс
5 мкс/дел | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0,0256 мкс
2 мкс/дел | 2 | 2 | 2 | 2 | ± 0,0136 мкс
1 мкс/дел | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 0,0096 мкс
500 нс/дел | 500 | 500 | 500 | 500 | ± 2,605 нс
200 нс/дел | 200 | 200 | 200 | 200 | ± 1,405 нс
100 нс/дел | 100 | 100 | 100 | 100 | ± 1,005 нс
50 нс/дел | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 0,805 нс
20 нс/дел | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 0,685 нс
10 нс/дел | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0,645 нс
5 нс/дел | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0,625 нс
Режим усреднений
Кр | DT, (кан. 1) | DT, (кан. 2) | DT, (кан. 3) | DT, (кан. 4) | Допустимая DT, нс
50 с/дел | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 0,205 с
20 с/дел | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 0,085 с
10 с/дел | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0,045 с
5 с/дел | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0,025 с
2 с/дел | 2 | 2 | 2 | 2 | ± 0,013 с
Кр | DT, нс (кан. 1) | DT, нс (кан. 2) | DT, нс (кан. 3) | DT, нс (кан. 4) | Допустимая DT, нс
1 с/дел | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 0,009 с
500 мс/дел | 500 | 500 | 500 | 500 | ± 2,005 мс
200 мс/дел | 200 | 200 | 200 | 200 | ± 0,805 мс
100 мс/дел | 100 | 100 | 100 | 100 | ± 0,405 мс
50 мс/дел | 50 | 50 | 50 | 49.9982 | ± 0,205 мс
20 мс/дел | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 0,085 мс
10 мс/дел | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0,045 мс
5мс/дел | 5 | 4.9998 | 4.9998 | 5 | ± 0,025 мс
2 мс/дел | 2 | 2 | 2 | 2 | ± 0,013 мс
1 мс/дел | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | ± 0,009 мс
500 мкс/дел | 500 | 499.931 | 500.0248 | 500 | ± 2,0054 мкс
200 мкс/дел | 200.021 | 200.0041 | 199.979 | 200.0124 | ± 0,8054 мкс
100 мкс/дел | 100 | 100.0017 | 100.0017 | 99.998 | ± 0,4054 мкс
50 мкс/дел | 49.9986 | 49.9991 | 50 | 50 | ± 0,2054 мкс
20 мкс/дел | 20 | 20 | 19.9996 | 20 | ± 0,0854 мкс
10 мкс/дел | 10 | 9.9993 | 10 | 10 | ± 0,0454 мкс
5 мкс/дел | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0,0254 мкс
2 мкс/дел | 2 | 2 | 2 | 2 | ± 0,0134 мкс
1 мкс/дел | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 0,0094 мкс
500 нс/дел | 500 | 500 | 500 | 500 | ± 2,405 нс
200 нс/дел | 200 | 200 | 200 | 200 | ± 1,205 нс
100 нс/дел | 100 | 100 | 100 | 100 | ± 0,805 нс
50 нс/дел | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 0,605 нс
20 нс/дел | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 0,485 нс
10 нс/дел | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0,445 нс
5 нс/дел | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0,425 нс
6 Определение входного сопротивления (п. 8.6)
Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Вход внешней синхрони-зации | Допуск, МОм
1.0013 | 1.0013 | 1.0001 | 1.001 | 1.002 | 0,98-1,02
7 Проверка программного обеспечения (п. 8.7) __________________
Заключение:______________________________________________________________________
Поверку провел:_____________________ |  |  |  |  | Дата:_______________