## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/17-10-2022/MY52460118 осциллографа цифрового DSO9104A зав. № MY52460118, г.в. 2012, рег. № 45686-10
Заказчик: отд. 320
Методика поверки: "Инструкция. Осциллографы цифровые серии DSO/MSO9000A (DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A, MSO9254A, DSO9404A, MSO9404A фирмы "Agilent Technologies", Малайзия". Методика поверки.
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С | [5 empty] | 20 ± 5
Относительная влажность, % | [5 empty] | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа | [5 empty] | 100 ± 4
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182; NRP18T № 102224; Ч1-93 № 1601, N5183A № MY50141495; 34411A № MY53001583
1 Внешний осмотр (п. 8.1): соответствует
2 Опробование (п. 8.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов отклонения (п. 8.3.1)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
1 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | 15.4284 |  | -14.5843 |  | 14.9724 |  | -14.8655 |  | -0.43683 |  | ± 2
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | 30.4233 |  | -29.5898 |  | 30.0046 |  | -29.8564 |  | -0.19012
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | 60.429 |  | -59.5907 |  | 59.811 |  | -59.7382 |  | -0.29404
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | 150.4318 |  | -149.6096 |  | 150.322 |  | -149.638 |  | -0.020345
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | 300.4592 |  | -299.6302 |  | 299.944 |  | -299.035 |  | -0.13878
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | 600.499 |  | -599.6586 |  | 599.627 |  | -597.968 |  | -0.16014
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | 1500.5894 |  | -1499.7924 |  | 1501.94 |  | -1488.61 |  | -0.24576
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | 3000.8802 |  | -2999.9465 |  | 3002.8 |  | -2985.17 |  | -0.12855
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
1 | 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | 6001.4747 |  | -6000.0541 |  | 5992.71 |  | -5972.84 |  | -0.17987 |  | ± 2
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | 15002.253 |  | -15000.758 |  | 15012.9 |  | -14951.2 |  | -0.077814
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | 30.4109 |  | -29.5894 |  | 29.4447 |  | -30.3693 |  | -0.23286
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | 60.4012 |  | -59.5856 |  | 59.594 |  | -60.5094 |  | 0.072865
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | 150.3851 |  | -149.5772 |  | 149.272 |  | -150.876 |  | 0.046428
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | 300.3696 |  | -299.5679 |  | 298.991 |  | -301.351 |  | 0.050564
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | 600.3221 |  | -599.5235 |  | 597.841 |  | -602.092 |  | 0.005462
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | 1500.1722 |  | -1499.4099 |  | 1494.62 |  | -1507.45 |  | 0.062206
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | 3000.0668 |  | -2999.1615 |  | 2999.56 |  | -3021.77 |  | 0.22105
2 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | 15.4314 |  | -14.5835 |  | 15.3937 |  | -14.6023 |  | -0.047336
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | 30.4151 |  | -29.6001 |  | 30.3496 |  | -29.7098 |  | 0.055216
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | 60.4083 |  | -59.6103 |  | 60.3205 |  | -59.7386 |  | 0.025308
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | 150.4151 |  | -149.6274 |  | 151.21 |  | -149.932 |  | 0.27482
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | 300.437 |  | -299.6533 |  | 301.29 |  | -300.044 |  | 0.15543
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | 600.4735 |  | -599.6868 |  | 602.578 |  | -600.177 |  | 0.16214
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | 1500.54 |  | -1499.8429 |  | 1509.4 |  | -1494.68 |  | 0.092416
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | 3000.8287 |  | -3000.0032 |  | 3021.34 |  | -2994.16 |  | 0.14666
| 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | 6001.3245 |  | -5999.9606 |  | 6021.03 |  | -6002.52 |  | 0.11131
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | 15002.295 |  | -15000.705 |  | 15038.7 |  | -15054.2 |  | 0.17978
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | 30.3431 |  | -29.6512 |  | 37.1079 |  | -37.4603 |  | 18.219
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | 60.3335 |  | -59.6457 |  | 59.7548 |  | -60.198 |  | -0.016458
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | 150.3165 |  | -149.6178 |  | 149.867 |  | -150.879 |  | 0.20298
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | 300.3008 |  | -299.5762 |  | 299.804 |  | -301.369 |  | 0.16203
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | 600.2422 |  | -599.5052 |  | 599.341 |  | -602.94 |  | 0.15838
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | 1500.0314 |  | -1499.3048 |  | 1501.21 |  | -1508.57 |  | 0.26115
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | 2999.8009 |  | -2998.9387 |  | 2998.46 |  | -3021.41 |  | 0.21135
3 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | 15.5451 |  | -14.4659 |  | 15.6928 |  | -14.236 |  | -0.20552
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | 30.5536 |  | -29.4601 |  | 30.9063 |  | -29.1396 |  | 0.040302
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | 60.5526 |  | -59.5149 |  | 60.6038 |  | -59.1715 |  | -0.18253
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | 150.5131 |  | -149.5201 |  | 151.304 |  | -148.78 |  | 0.012699
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | 300.554 |  | -299.5288 |  | 301.537 |  | -298.888 |  | 0.042759
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | 600.6092 |  | -599.551 |  | 601.522 |  | -598.763 |  | 0.0077952
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | 1500.7039 |  | -1499.6873 |  | 1497.78 |  | -1498.9 |  | -0.092768
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | 3000.9937 |  | -2999.8572 |  | 3001.04 |  | -2988.53 |  | -0.11279
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Относительная погрешность коэффициента отклонения, % dKоткл |  | Допустимая погрешность, %
3 | 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | 6001.6114 |  | -5999.8975 |  | 5997.37 |  | -5994.13 |  | -0.050038 |  | ± 2
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | 15002.253 |  | -15000.737 |  | 15053 |  | -15002.1 |  | 0.10421
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | 30.5119 |  | -29.4842 |  | 30.9578 |  | -29.0147 |  | -0.029528
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | 60.5015 |  | -59.4805 |  | 60.8544 |  | -59.0812 |  | -0.029022
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | 150.478 |  | -149.4684 |  | 150.661 |  | -149.124 |  | -0.04037
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | 300.4548 |  | -299.4436 |  | 300.087 |  | -298.968 |  | -0.10544
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | 600.3915 |  | -599.3853 |  | 787.994 |  | -793.236 |  | 23.8453
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | 1500.1974 |  | -1499.2281 |  | 1498 |  | -1495.94 |  | -0.13716
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | 3000.0184 |  | -2998.9134 |  | 3003 |  | -3003.15 |  | 0.072195
4 | 5 (1 МОм) |  | ± 15 мВ | 15.3171 |  | -14.6935 |  | 15.4456 |  | -14.2911 |  | -0.68458
| 10 (1 МОм) |  | ± 30 мВ | 30.3137 |  | -29.6978 |  | 30.3424 |  | -29.343 |  | -0.40752
| 20 (1 МОм) |  | ± 60 мВ | 60.3143 |  | -59.7021 |  | 59.8069 |  | -59.2247 |  | -0.6154
| 50 (1 МОм) |  | ± 150 мВ | 150.3252 |  | -149.7151 |  | 149.926 |  | -148.753 |  | -0.34029
| 100 (1 МОм) |  | ± 300 мВ | 300.3507 |  | -299.7404 |  | 299.084 |  | -298.095 |  | -0.36395
| 200 (1 МОм) |  | ± 600 мВ | 600.3917 |  | -599.7728 |  | 597.348 |  | -597.622 |  | -0.32462
| 500 (1 МОм) |  | ± 1,5 В | 1500.4885 |  | -1499.9028 |  | 1485.43 |  | -1493.28 |  | -0.54196
| 1000 (1 МОм) |  | ± 3 В | 3000.7761 |  | -3000.0673 |  | 2972.61 |  | -2991.84 |  | -0.36388
| 2000 (1 МОм) |  | ± 6 В | 6001.2078 |  | -6000.2737 |  | 5946.32 |  | -5984.91 |  | -0.35121
| 5000 (1 МОм) |  | ± 15 В | 15002.18 |  | -15000.926 |  | 14900.8 |  | -14977.7 |  | -0.24919
| 10 (50 Ом) |  | ± 30 мВ | 30.3035 |  | -29.6958 |  | 30.5819 |  | -29.225 |  | -0.24048
| 20 (50 Ом) |  | ± 60 мВ | 60.2959 |  | -59.6918 |  | 60.3896 |  | -59.3023 |  | -0.18491
| 50 (50 Ом) |  | ± 150 мВ | 150.2825 |  | -149.6835 |  | 149.96 |  | -149.206 |  | -0.20002
| 100 (50 Ом) |  | ± 300 мВ | 300.2659 |  | -299.6672 |  | 299.155 |  | -299.49 |  | -0.16103
| 200 (50 Ом) |  | ± 600 мВ | 600.2284 |  | -599.6223 |  | 597.957 |  | -599.672 |  | -0.13888
| 500 (50 Ом) |  | ± 1,5 В | 1500.086 |  | -1499.5181 |  | 1492.8 |  | -1501.1 |  | -0.14262
| 1000 (50 Ом) |  | ± 3 В | 2999.9911 |  | -2999.2907 |  | 2988.48 |  | -3009.06 |  | -0.01742
3.2 Определение полосы пропускания (п. 8.3.2)
№ канала | К0, мВ/дел | Uвых 50 Мгц, мВ (В) | Uвх 50 Мгц, мВ (В) | Uвых В.ГР., мВ (В) | Uвх В.ГР., мВ (В) | АЧХВ.ГР./ АЧХ50 Мг, дБ | Допуск, дБ
1 | 5 | 7.2 | 7.07 | 6 | 7 | -1.4972 | ± 3
| 10 | 14.4 | 14.1 | 12.3 | 14.06 | -1.3445
| 20 | 29.2 | 28.2 | 24.8 | 28.1 | -1.3878
№ канала | К0, мВ/дел | Uвых 50 Мгц, мВ | Uвх 50 Мгц, мВ | Uвых В.ГР., мВ | Uвх В.ГР., мВ | АЧХВ.ГР./ АЧХ50 Мг, дБ | Допуск, дБ
1 | 50 | 72.1 | 70.5 | 61 | 70.5 | -1.4521 | ± 3
| 100 | 146.1 | 141 | 124 | 140 | -1.3627
| 200 | 293 | 282 | 248 | 282 | -1.4483
| 500 | 728 | 705 | 605 | 707 | -1.6321
| 1000 | 728 | 707 | 598 | 707 | -1.7086
2 | 5 | 7.1 | 7.07 | 6 | 7 | -1.3757
| 10 | 30.7 | 14.1 | 29.8 | 14 | -0.19662
| 20 | 29 | 28.2 | 24.8 | 28.2 | -1.3589
| 50 | 72.1 | 70.7 | 61 | 70 | -1.3657
| 100 | 144 | 141 | 123 | 140 | -1.3073
| 200 | 289 | 282 | 246 | 280 | -1.3374
| 500 | 723 | 706 | 607 | 705 | -1.5067
| 1000 | 722 | 706 | 598 | 705 | -1.6244
3 | 5 | 7.3 | 7.06 | 6.2 | 7.07 | -1.4309
| 10 | 14.6 | 14.1 | 12.5 | 14 | -1.287
| 20 | 29.3 | 28.2 | 25.2 | 28 | -1.2475
| 50 | 73.3 | 70.7 | 62.1 | 70.1 | -1.3662
| 100 | 145 | 141.4 | 124 | 140.25 | -1.288
| 200 | 725 | 282 | 711 | 281 | -0.13851
| 500 | 731 | 705 | 614 | 706 | -1.5273
| 1000 | 732 | 708 | 607 | 706 | -1.6019
4 | 5 | 7.1 | 7.08 | 5.92 | 7.05 | -1.5419
| 10 | 14.2 | 14.1 | 12.1 | 14 | -1.3282
| 20 | 28 | 28.1 | 24.2 | 28 | -1.2359
| 50 | 72 | 70.1 | 61 | 70 | -1.4277
| 100 | 143 | 140 | 122 | 140 | -1.3795
| 200 | 289 | 280 | 245 | 280 | -1.4346
| 500 | 721 | 703 | 603 | 702 | -1.54
| 1000 | 720 | 710 | 591 | 705 | -1.6535
3.3 Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов развертки (п. 8.3.3)
Частота огибающей биений FБ, Гц |  | dKразв, % |  | Допустимая погрешность, %
21.8 |  | 1,8×10-7 |  | ± 0,9×10-6
3.4 Определение диапазона и абсолютной погрешности установки постоянного смещения (п. 8.3.4)
3.4.1 Определение базовой относительной погрешности установки постоянного смещения (п.8.3.4.2)
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра "+", мв (В) |  | Показания вольтметра "-", мв (В) |  | Показания вольтметра "0", мв (В) | Показания осциллографа "+", мв (В) |  | Показания осциллографа "-", мв (В) |  | Показания осциллографа "0", мв (В) | Базовая отностительная погрешность установки постоянного смещения, % dKоткл | Допустимая погрешность, %
1 | 5 |  | ± 60 мВ | 60.4158 |  | -59.5948 |  | 0.40825 | 60.0257 |  | -59.9557 |  | 0.016456 | -0.051562 | ± 1,25
| 10 |  | ± 120 мВ | 120.424 |  | -119.6109 |  | 0.41011 | 120.051 |  | -120.02 |  | -0.028 | 0.054268
| 20 |  | ± 240 мВ | 240.4304 |  | -239.6213 |  | 0.40717 | 239.96 |  | -240.183 |  | -0.11825 | 0.022934
| 50 |  | ± 600 мВ | 600.4841 |  | -599.6758 |  | 0.4056 | 599.935 |  | -600.373 |  | -0.29713 | 0.025593
| 100 |  | ± 1,2 В | 1200.5409 |  | -1199.7525 |  | 0.4067 | 1199.77 |  | -1200.27 |  | -0.60155 | -0.04089
| 200 |  | ± 2,4 В | 2400.7495 |  | -2399.8588 |  | 0.413 | 2400.35 |  | -2400.72 |  | -0.099672 | 0.01452
| 500 |  | ± 4,0 В | 4000.8807 |  | -4000.0308 |  | 0.4109 | 4005.37 |  | -3994.74 |  | 3.9049 | -0.044916
| 1000 |  | ± 4,0 В | 4000.8818 |  | -4000.0382 |  | 0.412 | 4006.84 |  | -3994.89 |  | 6.3296 | 0.019232
2 | 5 |  | ± 60 мВ | 60.3957 |  | -59.6179 |  | 0.39051 | 60.2719 |  | -59.7843 |  | 0.016456 | 0.41705
| 10 |  | ± 120 мВ | 120.4094 |  | -119.6223 |  | 0.39846 | 120.08 |  | -119.969 |  | -0.028 | 0.080892
| 20 |  | ± 240 мВ | 240.4257 |  | -239.6306 |  | 0.40182 | 240.14 |  | -239.952 |  | -0.11825 | 0.097622
| 50 |  | ± 600 мВ | 600.464 |  | -599.6932 |  | 0.39069 | 600.239 |  | -600.074 |  | -0.29713 | 0.077131
| 100 |  | ± 1,2 В | 1200.5304 |  | -1199.7715 |  | 0.3899 | 1200.03 |  | -1200.36 |  | -0.60155 | 0.040916
| 200 |  | ± 2,4 В | 2400.7285 |  | -2399.9776 |  | 0.3867 | 2399.72 |  | -2400.33 |  | -0.099672 | -0.021752
| 500 |  | ± 4,0 В | 4000.7872 |  | -4000.1611 |  | 0.2953 | 3999.41 |  | -3999.92 |  | 3.9049 | -0.12465
| 1000 |  | ± 4,0 В | 4000.7914 |  | -4000.1569 |  | 0.3016 | 4004.54 |  | -3992.18 |  | 6.3296 | -0.056977
3 | 5 |  | ± 60 мВ | 60.5094 |  | -59.5105 |  | 0.50175 | 60.6445 |  | -59.3582 |  | 0.68323 | -0.077292
| 10 |  | ± 120 мВ | 120.5123 |  | -119.5183 |  | 0.50169 | 120.918 |  | -119.147 |  | 0.85318 | 0.045163
| 20 |  | ± 240 мВ | 240.5277 |  | -239.5251 |  | 0.49634 | 240.898 |  | -239.157 |  | 0.80788 | 0.024473
| 50 |  | ± 600 мВ | 600.5815 |  | -599.5879 |  | 0.49707 | 601.331 |  | -598.627 |  | 1.3136 | -0.024058
| 100 |  | ± 1,2 В | 1200.6387 |  | -1199.6632 |  | 0.4939 | 1201.92 |  | -1198.33 |  | 1.688 | -0.011588
| 200 |  | ± 2,4 В | 2400.8504 |  | -2399.7947 |  | 0.4929 | 2402.57 |  | -2398.58 |  | 1.7345 | 0.019913
| 500 |  | ± 4,0 В | 4000.9911 |  | -3999.9793 |  | 0.4887 | 3999.95 |  | -4001.67 |  | -0.24303 | 0.023972
| 1000 |  | ± 4,0 В | 4000.99 |  | -3999.9825 |  | 0.4887 | 4007.17 |  | -3996.51 |  | 7.7831 | 0.095536
4 | 5 |  | ± 60 мВ | 60.3124 |  | -59.7022 |  | 0.3064 | 60.4715 |  | -59.6238 |  | 0.49737 | 0.18755
| 10 |  | ± 120 мВ | 120.3197 |  | -119.7144 |  | 0.30688 | 120.382 |  | -119.672 |  | 0.44475 | 0.079516
| 20 |  | ± 240 мВ | 240.3296 |  | -239.7218 |  | 0.30457 | 240.332 |  | -239.76 |  | 0.31992 | 0.022297
| 50 |  | ± 600 мВ | 600.3831 |  | -599.7759 |  | 0.30425 | 600.093 |  | -600.259 |  | -0.050912 | 0.021322
| 100 |  | ± 1,2 В | 1200.4421 |  | -1199.8524 |  | 0.3069 | 1199.65 |  | -1200.81 |  | -0.56712 | 0.0069637
| 200 |  | ± 2,4 В | 2400.6507 |  | -2399.9713 |  | 0.3079 | 2399.15 |  | -2402.09 |  | -1.2328 | 0.02408
| 500 |  | ± 4,0 В | 4000.7935 |  | -4000.1527 |  | 0.3069 | 3994.21 |  | -4004.99 |  | -6.3216 | -0.044775
№ канала | Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  | Напряжение на выходе 9500B | Показания вольтметра,"+" |  | Показания вольтметра,"-" |  | Показания вольтметра "0" | Показания осциллографа,"+" |  | Показания осциллографа,"-" |  | Показания осциллографа "0" | Базовая отностительная погрешность установки постоянного смещения, % dKоткл | Допустимая погрешность, %
4 | 1000 |  | ± 4,0 В | 4000.7903 |  | -4000.1475 |  | 0.3058 | 3989.88 |  | -4012.19 |  | -10.0556 | 0.042023 | ± 1,25
3.4.2 Измерение дрейфа нуля (п. 8.3.4.15)
Установленый коэффицент отклонения, мВ/дел |  |  | Допустимое значение дрейфа нуля, мВ |  | Измеренные значения Uср, мВ
[5 empty] | канал 1 |  | канал 2 |  | канал 3 |  | канал 4
5 |  |  | ± 1,4 |  | 0.050247 |  | 0.0069188 |  | 0.66401 |  | 0.51009
10 |  |  | ± 1,8 |  | 0.018819 |  | -0.098822 |  | 0.86367 |  | 0.4354
20 |  |  | ± 2,6 |  | -0.039826 |  | -0.19245 |  | 0.83251 |  | 0.30595
50 |  |  | ± 5,0 |  | 0.036223 |  | 0.029438 |  | 1.3414 |  | 0.30022
100 |  |  | ± 9,0 |  | -0.01387 |  | -0.014435 |  | 1.7614 |  | -0.10386
200 |  |  | ± 17 |  | 0.17821 |  | 0.18521 |  | 2.8817 |  | -0.95457
500 |  |  | ± 41 |  | 5.204 |  | -1.1116 |  | 4.628 |  | -4.5347
1000 |  |  | ± 81 |  | 5.4495 |  | 2.8939 |  | 14.0839 |  | -7.7192
3.5 Определение минимального уровня синхронизации от входа внешнего запуска (п.8.3.5) соответствует
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( |  |  | ) | Дата: |  | 27-10-2023