## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014 Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол поверки № 10/01-11-2023/SDSMMFCX6R5397
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4131/1А
Заводской номер: |  |  | SDSMMFCX6R5397
Год выпуска: |  |  | 2022
Номер в реестре: |  |  | 73504-18
Заказчик: |  |  | цех 9
Методика поверки: |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4131/1А, АКИП-4131/2А. Методика поверки ПР-31-2018МП.
Вид поверки: |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающего воздуха, °С |  |  | 20.6 |  | 23 ± 5
Относительная влажность, % |  |  | 52.4 |  | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  | 100.1 |  | от 84 до 106
Эталоны: 9500В/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Проверка программного обеспечения соответствует (не ниже 1.1.1.1.1) (п. 7.3)
4 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока (п. 7.4)
Коэффициент отклонения осциллографа | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока
|  |  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | +6 мВ |  | 6.36 | 6 | 6.16 | 6 | ± 2,42 мВ
| -6 мВ |  | -5.68 | -6.07 | -5.94 | -6.23
5 мВ/дел | +15 мВ |  | 15.56 | 15.19 | 15.32 | 15 | ± 3,05 мВ
| -15 мВ |  | -14.6 | -15.02 | -15.01 | -15.4
10 мВ/дел | +30 мВ |  | 30.79 | 30.4 | 30.8 | 30.39 | ± 4,1 мВ
| -30 мВ |  | -29.52 | -30 | -30 | -30.4
20 мВ/дел | +60 мВ |  | 60.67 | 60.58 | 60.8 | 60.08 | ± 6,2 мВ
| -60 мВ |  | -60.48 | -60.8 | -60.8 | -61.6
50 мВ/дел | +150 мВ |  | 151.71 | 152 | 152 | 151.97 | ± 12,5 мВ
| -150 мВ |  | -150.1 | -152 | -152 | -152.01
100 мВ/дел | +300 мВ |  | 302.47 | 303.97 | 304 | 303.94 | ± 23 мВ
| -300 мВ |  | -300.29 | -300 | -304 | -304
200 мВ/дел | +600 мВ |  | 607.63 | 608 | 607.86 | 607.92 | ± 44 мВ
| -600 мВ |  | -601.42 | -614.87 | -612.61 | -616.16
500 мВ/дел | +1500 мВ |  | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ± 107 мВ
| -1500 мВ |  | -1500 | -1530 | -1520 | -1520
1 В/дел | +3,0 В |  | 3.02 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ± 0,212 В
| -3,0 В |  | -3 | -3.04 | -3.04 | -3.04
2 В/дел | +6,0 В |  | 6.11 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ± 0,422 В
| -6,0 В |  | -6.06 | -6.16 | -6.24 | -6.24
5 В/дел | +15,0 В |  | 15.26 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | ± 1,052 В
| -15,0 В |  | -15.03 | -15.2 | -15.4 | -15.4
10 В/дел | +30,0 В |  | 30.4 | 30.4 | 30.79 | 30.73 | ± 2,102 В
| -30,0 В |  | -30.08 | -30.4 | -30.78 | -30.8
5 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока постоянным смещением (п. 7.5)
Коэффициент отклонения осциллографа | Установленный уровень постоянного напряжения с калибратора, В |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока со смещением, В
|  |  | 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | +0,5 |  | 0.50045 | 0.50045 | 0.50025 | 0.50076 | ± 0,0372
| -0,5 |  | -0.49978 | -0.49978 | -0.49961 | -0.50032
50 мВ/дел | +1,2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ± 0,092
| -1,2 |  | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2
100 мВ/дел | +1,8 |  | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | ± 0,14
| -1,8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8
200 мВ/дел | +10 |  | 9.97 | 9.972 | 9.98 | 10.02 | ± 0,726
| -10 |  | -9.96 | -9.96 | -9.98 | -10.02
1 В/дел | +15 |  | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.88 | ± 1,172
| -15 |  | -14.84 | -14.84 | -14.84 | -14.9
2 В/дел | +100 |  | 99.92 | 99.92 | 100.08 | 99.92 | ± 7,242
| -100 |  | -99.84 | -99.85 | -100.16 | -100
10 В/дел | +160 |  | 160 | 161 | 164.4 | 160 | ± 12,4
| -160 |  | -159.6 | -159.6 | -160 | -160
6 Определение ширины полосы пропускания (п. 7.6)
Коэффициент отклонения | Измеренное значение частоты при U-3 дБ = 0,708×Uоп, МГц |  |  |  | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | 114 | 114 | 114 | 114 | 100
5 мВ/дел | 114 | 114 | 114 | 114
10 мВ/дел | 113 | 113 | 114 | 113
20 мВ/дел | 114 | 114 | 115 | 114
50 мВ/дел | 114 | 115 | 115 | 114
100 мВ/дел | 114 | 114 | 114 | 113
200 мВ/дел | 115 | 114 | 115 | 115
500 мВ/дел | 114 | 115 | 115 | 115
1 В/дел | 114 | 114 | 115 | 115
2 В/дел | 114 | 114 | 114 | 114
5 В/дел | 114 | 114 | 114 | 114
7 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 7.7)
Коэффициент отклонения | Время нарастания переходной характеристики, пс |  |  |  | Допускаемое значение ПХ, нс, не более
| 1 канал | 2 канал | 3 канал | 4 канал
2 мВ/дел | 2.97 | 3.02 | 2.97 | 2.98 | 3.5
5 мВ/дел | 3.03 | 3.02 | 3.01 | 2.99
10 мВ/дел | 3.06 | 3.09 | 3.08 | 3.08
20 мВ/дел | 3.03 | 3.01 | 3.03 | 3.01
50 мВ/дел | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 3.08
100 мВ/дел | 3.11 | 3.08 | 3.08 | 3.06
200 мВ/дел | 3.1 | 3.09 | 3.12 | 3.08
500 мВ/дел | 3.16 | 3.16 | 3.11 | 3.11
1 В/дел | 3.16 | 3.17 | 3.12 | 3.15
8 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (п. 7.8)
Fстроб, Гц |  | Допустимое значение частоты, Гц, не более
94.8 |  | 250
Заключение: пригоден к применению
Поверку провёл: _______________ (Крючкова М.О.) | [5 empty] | Дата: 31 октября 2023 г.