## Лист3
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел. +7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.ru
Протокол периодической поверки № 10/15-11-2023/1238367
осциллографа цифрового ADS-2221M (MV) зав. № 1238367, г.в. 2012, рег. № 49918-12
Заказчик отд. 320
Методика поверки: МП 06/002-12 "Осциллографы цифровые ADS. Методика поверки".
Условия поверки:
Параметр |  |  | Действительные значения | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  |  | (20 ± 5) °С
Относительная влажность |  |  |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  | от 85 до 105 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  | (220,0 ± 10,0) В
Эталоны: Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п. 5.1) соответствует
2 Определение идентификационных данных программного обеспечения (п. 5.2) соответствует (V2.1x*)
3 Опробование (п. 5.3) соответствует
4 Определение метрологических характеристик (п. 5.4)
4.1 Определение относительной погрешности коэффициентов отклонения (п. 5.4.1)
Коэффициент отклонения, мВ/дел | Количество делений (относительно 0 В) | Выходное напряжение эталона, В | Значение относительной погрешности коэффициента отклонения (девиации), % |  | Допустимая погрешность, %
|  |  | СН1 | СН2
5 | 3 | 0.015 | -2.5333 | -7.7333 | ± 3
| -3 | -0.015 | -1 | 5
10 | 3 | 0.03 | -2.1667 | -4.9667
| -3 | -0.03 | -1.2667 | 2.3333
20 | 3 | 0.06 | -2.2833 | -4.3333
| -3 | -0.06 | -1.5333 | 1
50 | 3 | 0.15 | -1.6667 | -2.3333
| -3 | -0.15 | 0.066667 | 1
100 | 3 | 0.3 | -2.6667 | -2.6333
| -3 | -0.3 | -0.73333 | -1
200 | 3 | 0.6 | -2.6333 | -3.5
| -3 | -0.6 | -0.33333 | 1.3833
500 | 3 | 1.5 | -1.6667 | -1.4667
| -3 | -1.5 | -0.13333 | 2
1 В/дел | 3 | 3 | -2.2667 | -0.96667
| -3 | -3 | -0.33333 | 0.66667
2 В/дел | 3 | 6 | -1.6667 | -2.8333
| -3 | -6 | -1.3333 | 2.1667
5 В/дел | 3 | 15 | -1.6667 | -1.8667
| -3 | -15 | 0.0066667 | 1.8667
10 В/дел | 1 | 10 | -2.9 | 2
| -1 | -10 | -1 | -3
| 2 | 20 | -2.35 | 0.75
| -2 | -20 | -0.5 | -1.3
| 3 | 30 | -2 | -0.066667
| -3 | -30 | -0.33333 | -1.3
4.2 Определение относительной погрешности коэффициентов развертки (п. 5.4.2)
Коэффициент развертки | Период выходного сигнала эталона | Количество делений (число периодов) | Значение относительной погрешности коэффициента развертки (девиации), % |  | Допустимая погрешность, %
|  |  | СН 1 | СН2
5,0 нс/дел | 5 нс | 2 (2) | 0 | 0 | ± 0,5 %
|  | 4 (4) | 0 | 0
|  | 6 (6) | 0 | 0
|  | 8 (8) | 0 | 0
|  | 10 (10) | 0 | 0
|  | 12 (12) | 0 | 0
|  | 14 (14) | 0 | 0
4.5 Определение времени нарастания переходной характеристики (п. 5.4.5)
Коэффициент отклонения, мВ/дел | Время нарастания переходной характеристики положительного импульса, нс |  | Время нарастания переходной характеристики отрицательного импульса, нс |  | Допустимое время нарастания
| СН 1 | СН2 | СН 1 | СН2
5 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | £ 1,8 нс
10 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5
20 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 1.45
50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
100 | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.5
200 | 1.1 | 1.2 | 1.05 | 1.2
500 | 1.1 | 1.2 | 1.05 | 1.2
1 В/дел | 1 | 1.3 | 1.05 | 1.25
2 В/дел | 1.5 | 1.4 | 1.55 | 1.6
5 В/дел | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.55
10 В/дел | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5
Заключение: пригоден к применению
Поверку провел:___________ (Крючкова М.О.) |  |  |  | Дата: 14 ноября 2023 г.