## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрических и радиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Уникальный номер об аккредитации в реестре акредитованных лиц № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 30681-06
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | Осциллографы DSO6012A, DSO6014A, DSO6032A, DSO6034A, DSO6052A, DSO6054A, DSO6102A, DSO6104A, MSO6012A, MSO6014A, MSO6032A, MSO6034A, MSO6052A, MSO6054A, MSO6102A, MSO6104A. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в части раздела 16 "Поверка прибора"
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допустимые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | 20 ± 5
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | 65 ± 15
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | 100 ± 4
Эталоны: 9500B/9530 № 276568182, N5183A № MY50142975, Ч1-93 № 1601, FCA3120 № 418840
1 Внешний осмотр (п.16.6.1): соответствует
2 Опробование (п.16.6.2): соответствует
3 Калибровка (п.16.6.3): соответствует
4 Определение метрологических параметров (п.16.6.4)
4.1 Определение абсолютной погрешности коэффициента отклонения на постоянном токе (п.16.6.4.1)
Установливаемый коэффициент отклонения на осциллографе, мВ/дел | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, мВ | Показания осциллографа положительного напряжения, Uизм, мВ |  | Показания осциллографа отрицательного напряжения, Uизм, мВ |  | Абсолютная погрешность положительного напряжения, мВ | Абсолютная погрешность отрицательного напряжения, мВ | Допустимое значение абсолютной погрешности, мВ
Канал 1
2 | ± 6 | dcv1+_1 |  | dcv1-_1 |  | gdcv1+_1 | gdcv1-_1 | ± 0,64
5 | ± 15 | dcv1+_2 |  | dcv1-_2 |  | gdcv1+_2 | gdcv1-_2 | ± 0,8
10 | ± 30 | dcv1+_3 |  | dcv1-_3 |  | gdcv1+_3 | gdcv1-_3 | ± 1,6
20 | ± 60 | dcv1+_4 |  | dcv1-_4 |  | gdcv1+_4 | gdcv1-_4 | ± 3,2
50 | ± 150 | dcv1+_5 |  | dcv1-_5 |  | gdcv1+_5 | gdcv1-_5 | ± 8
100 | ± 300 | dcv1+_6 |  | dcv1-_6 |  | gdcv1+_6 | gdcv1-_6 | ± 16
200 | ± 600 | dcv1+_7 |  | dcv1-_7 |  | gdcv1+_7 | gdcv1-_7 | ± 32
500 | ± 1500 | dcv1+_8 |  | dcv1-_8 |  | gdcv1+_8 | gdcv1-_8 | ± 80
1000 | ± 3000 | dcv1+_9 |  | dcv1-_9 |  | gdcv1+_9 | gdcv1-_9 | ± 160
2000 | ± 6000 | dcv1+_10 |  | dcv1-_10 |  | gdcv1+_10 | gdcv1-_10 | ± 320
5000 | ± 5000 | dcv1+_11 |  | dcv1-_11 |  | gdcv1+_11 | gdcv1-_11 | ± 800
5000 | ± 10000 | dcv1+_12 |  | dcv1-_12 |  | gdcv1+_12 | gdcv1-_12 | ± 800
5000 | ± 15000 | dcv1+_13 |  | dcv1-_13 |  | gdcv1+_13 | gdcv1-_13 | ± 800
5000 | ± 20000 | dcv1+_14 |  | dcv1-_14 |  | gdcv1+_14 | gdcv1-_14 | ± 800
Канал 2
2 | ± 6 | dcv2+_1 |  | dcv2-_1 |  | gdcv2+_1 | gdcv2-_1 | ± 0,64
5 | ± 15 | dcv2+_2 |  | dcv2-_2 |  | gdcv2+_2 | gdcv2-_2 | ± 0,8
10 | ± 30 | dcv2+_3 |  | dcv2-_3 |  | gdcv2+_3 | gdcv2-_3 | ± 1,6
20 | ± 60 | dcv2+_4 |  | dcv2-_4 |  | gdcv2+_4 | gdcv2-_4 | ± 3,2
50 | ± 150 | dcv2+_5 |  | dcv2-_5 |  | gdcv2+_5 | gdcv2-_5 | ± 8
100 | ± 300 | dcv2+_6 |  | dcv2-_6 |  | gdcv2+_6 | gdcv2-_6 | ± 16
200 | ± 600 | dcv2+_7 |  | dcv2-_7 |  | gdcv2+_7 | gdcv2-_7 | ± 32
500 | ± 1500 | dcv2+_8 |  | dcv2-_8 |  | gdcv2+_8 | gdcv2-_8 | ± 80
1000 | ± 3000 | dcv2+_9 |  | dcv2-_9 |  | gdcv2+_9 | gdcv2-_9 | ± 160
2000 | ± 6000 | dcv2+_10 |  | dcv2-_10 |  | gdcv2+_10 | gdcv2-_10 | ± 320
5000 | ± 5000 | dcv2+_11 |  | dcv2-_11 |  | gdcv2+_11 | gdcv2-_11 | ± 800
5000 | ± 10000 | dcv2+_12 |  | dcv2-_12 |  | gdcv2+_12 | gdcv2-_12 | ± 800
5000 | ± 15000 | dcv2+_13 |  | dcv2-_13 |  | gdcv2+_13 | gdcv2-_13 | ± 800
5000 | ± 20000 | dcv2+_14 |  | dcv2-_14 |  | gdcv2+_14 | gdcv2-_14 | ± 800
4.2 Определение абсолютной погрешности установки напряжения смещения (п.16.6.4.2)
Устанавливаемое на осциллографе напряжение смещения Uсмещ, В | Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе мВ/дел |  | Устанавливаемое выходное постоянное напряжение на калибраторе, Uуст, В |  | Измеренное смещение положитель- ного напряжения, Uизм, мВ | Измеренное смещение отрицательного напряжения, Uизм, мВ | Абсолютная погрешность установки положитель- ного смещения ΔUсмещ, мВ | Абсолютная погрешность установки отрицатель- ного смещения ΔUсмещ, мВ | Допустимое значение погрешности, ΔUсмещ, мВ
Канал 1
± 0,01 | 2 |  | ± 0,016 |  | vofs1+_1 | vofs1-_1 | gvofs1+_1 | gvofs1-_1 | ± 3,15
± 0,02 | 5 |  | ± 0,03 |  | vofs1+_2 | vofs1-_2 | gvofs1+_2 | gvofs1-_2 | ± 3,48
± 0,05 | 10 |  | ± 0,08 |  | vofs1+_3 | vofs1-_3 | gvofs1+_3 | gvofs1-_3 | ± 5
± 0,5 | 200 |  | ± 1 |  | vofs1+_4 | vofs1-_4 | gvofs1+_4 | gvofs1-_4 | ± 59,7
± 1 | 500 |  | ± 2,5 |  | vofs1+_5 | vofs1-_5 | gvofs1+_5 | gvofs1-_5 | ± 155
± 75 | 5000 |  | ± 75 |  | vofs1+_6 | vofs1-_6 | gvofs1+_6 | gvofs1-_6 | ± 2507
Канал 2
± 0,01 | 2 |  | ± 0,016 |  | vofs2+_1 | vofs2-_1 | gvofs2+_1 | gvofs2-_1 | ± 3,15
± 0,02 | 5 |  | ± 0,03 |  | vofs2+_2 | vofs2-_2 | gvofs2+_2 | gvofs2-_2 | ± 3,48
± 0,05 | 10 |  | ± 0,08 |  | vofs2+_3 | vofs2-_3 | gvofs2+_3 | gvofs2-_3 | ± 5
± 0,5 | 200 |  | ± 1 |  | vofs2+_4 | vofs2-_4 | gvofs2+_4 | gvofs2-_4 | ± 59,7
± 1 | 500 |  | ± 2,5 |  | vofs2+_5 | vofs2-_5 | gvofs2+_5 | gvofs2-_5 | ± 155
± 75 | 5000 |  | ± 75 |  | vofs2+_6 | vofs2-_6 | gvofs2+_6 | gvofs2-_6 | ± 2507
4.3 Определение полосы пропускания (п.16.6.4.4)
Устанавливаемый коэффициент отклонения на осциллографе мВ/дел |  |  | Устанавливаемый коэффициент развёртки на осциллографе нс/дел |  | Устанавливаемая частота на генераторе, fген, МГц | Выходное напряжение на генераторе при размахе 6 клеток на осциллографе, Pизм, dB |  | Допустимое значение погрешности Δ, дБ, не более
Канал 1
200 |  |  | 500 |  | 1 | pdb1_1 |  | 3
|  |  | 50 |  | 10 | pdb1_2
|  |  | 5 |  | 100 | pdb1_3
|  |  | 2 |  | 250 | pdb1_4
|  |  | 1 |  | 500 | pdb1_5
|  |  | 0.5 |  | 750 | pdb1_6
|  |  | 0.5 |  | 1000 | pdb1_7
Канал 2
200 |  |  | 500 |  | 1 | pdb2_1 |  | 3
|  |  | 50 |  | 10 | pdb2_2
|  |  | 5 |  | 100 | pdb2_3
|  |  | 2 |  | 250 | pdb2_4
|  |  | 1 |  | 500 | pdb2_5
|  |  | 0.5 |  | 750 | pdb2_6
|  |  | 0.5 |  | 1000 | pdb2_7
4.4 Определение времени нарастания переходной характеристики (п.16.6.4.5)
№ канала | Коэффициент отклонения осциллографа, мВ/дел |  | Измеренное время нарастания переходной характеристики с помощью курсоров, пс |  | Допустимое время нарастания переходной характеристики не более, пс
1 | 50 |  | tr_1 |  | 350
2 |  |  | tr_2
4.6 Определение абсолютной погрешности частоты опорного сигнала (п.16.6.4.6)
Выход опорного сигнала с осциллографа, Fоп, МГц |  | Измеренное показание на частотомере, Fч, МГц |  | Абсолютная погрешность частоты опорного сигнала, Δf, Гц |  | Допустимые значения измерения абсолютной погрешности частоты опорного сигнала, Гц
10 | [5 empty] | ± 150
4.8 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п.16.6.4.8)
Установленный пороговый уровень срабатывания логического анализатора в меню Uпус, В | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Допустимые значения абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора ΔUпус , В
8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | 7,66÷8,34
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
0 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-0,1) ÷ 0,1
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
-8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-7,66) ÷ (-8,34)
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
| D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15
8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | 7,66÷8,34
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
0 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-0,1) ÷ 0,1
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
-8 | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | U1 = | (-7,66) ÷ (-8,34)
| U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 = | U0 =
Заключение: | D9: годен
Поверку провёл: | D10: (; D11: _pov; D13: )
| Дата: | _date