## Лист1
Протокол поверки № 10/_date/_numb
Наименование, тип СИ |  |  | Генератор сигналов |  | _type
Заводской номер |  |  | _numb
Год выпуска: |  |  | 2020-07-31
Номер в реестре |  |  | 52796-13
Заказчик |  |  | _customer
Нормативный документ |  |  | СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТ Г7М-20А. Методика поверки МП РТ 1846-2012 (ЖНКЮ.467871.145 Д3)
Вид поверки (калибровки) |  |  | периодическая
Опции |  |  | АТА/110
Межповерочный интервал |  |  | 1 год
Условия проведения поверки (калибровки):
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | от 18 до 28
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | от 85 до 105
Эталоны:
Наименование, тип |  |  |  | Заводской номер |  | рег.№
Стандарт частоты, Ч1-93 |  |  |  | 1601 |  | 63416.16.3Р.00230545
Частотомер, FCA3120 |  |  |  | 418840 |  | 51532.12.4Р.00333213
Анализатор спектра, N9030A |  |  |  | MY54490652 |  | 51073.12.2Р.00386705
Измеритель мощности, NRP40T |  |  |  | 101324 |  | 69958.17.2Р.00230475
1 Внешний осмотр: соответствует п.8.1
2 Опробование: соответствует п.8.2
3 Проверка программного обеспечения: соответствует п.8.3
4 Определение метрологических характеристик (п.8)
4.1 Проверка относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора п.8.4.1
Fном, МГц |  | Fср, Гц |  | Δf × 10-6 |  | Допуск × 10-6
10 |  | f_1 |  | #VALUE! |  | ± 1
4.2 Проверка диапазона рабочих частот и определение относительной погрешности установки частоты. п.8.4.2
Fуст, МГц |  | Fизм, Гц |  | Δf × 10-6 |  | Допуск × 10-6
10 |  | f_2 |  | #VALUE! |  | ± 1
100 |  | f_3 |  | #VALUE!
250 |  | f_4 |  | #VALUE!
500 |  | f_5 |  | #VALUE!
1000 |  | f_6 |  | #VALUE!
2000 |  | f_7 |  | #VALUE!
4000 |  | f_8 |  | #VALUE!
8000 |  | f_9 |  | #VALUE!
16000 |  | f_10 |  | #VALUE!
20000 |  | f_11 |  | #VALUE!
4.3 Проверка диапазона установки уровня выходной мощности и определение погрешности установки уровня выходной мощности АТА/110 п.8.4.3
Fуст, МГц | Pуст, дБм | Pизм, дБм |  | ΔP, дБм |  | Допуск, дБм
50 | 10 | p50_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p50_2 |  | #VALUE!
| -10 | p50_3 |  | #VALUE!
| -20 | p50_4 |  | #VALUE!
| -30 | p50_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a50_1 |  | #VALUE!
| -50 | a50_2 |  | #VALUE!
| -60 | a50_3 |  | #VALUE!
| -70 | a50_4 |  | #VALUE!
| -80 | a50_5 |  | #VALUE!
| -90 | a50_6 |  | #VALUE!
1000 | 10 | p1_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p1_2 |  | #VALUE!
| -10 | p1_3 |  | #VALUE!
| -20 | p1_4 |  | #VALUE!
| -30 | p1_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a1_1 |  | #VALUE!
| -50 | a1_2 |  | #VALUE!
| -60 | a1_3 |  | #VALUE!
| -70 | a1_4 |  | #VALUE!
| -80 | a1_5 |  | #VALUE!
| -90 | a1_6 |  | #VALUE!
2000 | 10 | p2_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p2_2 |  | #VALUE!
| -10 | p2_3 |  | #VALUE!
| -20 | p2_4 |  | #VALUE!
| -30 | p2_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a2_1 |  | #VALUE!
| -50 | a2_2 |  | #VALUE!
| -60 | a2_3 |  | #VALUE!
| -70 | a2_4 |  | #VALUE!
| -80 | a2_5 |  | #VALUE!
| -90 | a2_6 |  | #VALUE!
4000 | 10 | p4_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p4_2 |  | #VALUE!
| -10 | p4_3 |  | #VALUE!
| -20 | p4_4 |  | #VALUE!
| -30 | p4_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a4_1 |  | #VALUE!
| -50 | a4_2 |  | #VALUE!
| -60 | a4_3 |  | #VALUE!
| -70 | a4_4 |  | #VALUE!
| -80 | a4_5 |  | #VALUE!
| -90 | a4_6 |  | #VALUE!
8000 | 10 | p8_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p8_2 |  | #VALUE!
| -10 | p8_3 |  | #VALUE!
| -20 | p8_4 |  | #VALUE!
| -30 | p8_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a8_1 |  | #VALUE!
| -50 | a8_2 |  | #VALUE!
| -60 | a8_3 |  | #VALUE!
| -70 | a8_4 |  | #VALUE!
| -80 | a8_5 |  | #VALUE!
| -90 | a8_6 |  | #VALUE!
16000 | 10 | p16_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p16_2 |  | #VALUE!
| -10 | p16_3 |  | #VALUE!
| -20 | p16_4 |  | #VALUE!
| -30 | p16_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a16_1 |  | #VALUE!
| -50 | a16_2 |  | #VALUE!
| -60 | a16_3 |  | #VALUE!
| -70 | a16_4 |  | #VALUE!
| -80 | a16_5 |  | #VALUE!
| -90 | a16_6 |  | #VALUE!
20000 | 10 | p20_1 |  | #VALUE! |  | ±1
| 0 | p20_2 |  | #VALUE!
| -10 | p20_3 |  | #VALUE!
| -20 | p20_4 |  | #VALUE!
| -30 | p20_5 |  | #VALUE! |  | ±1,5
| -40 | a20_1 |  | #VALUE!
| -50 | a20_2 |  | #VALUE!
| -60 | a20_3 |  | #VALUE!
| -70 | a20_4 |  | #VALUE!
| -80 | a20_5 |  | #VALUE!
| -90 | a20_6 |  | #VALUE!
4.4 Определение относительных уровней гармонических, субгармонических и комбинационных, а также негармонических составляющих в спектре выходного сигнала п.8.4.4
Fуст, МГц | Pуст, дБм | обазначения | Fизм, МГц | ΔAизм, дБн |  | Допуск не более, дБн
10 | 10 | L2 | 20 | harm_1 |  | -35
|  | L3 | 30 | harm_2
1000 | 10 | L2 | 2000 | harm_3 |  | -50
|  | L3 | 3000 | harm_4
2000 | 10 | L2 | 4000 | harm_5 |  | -50
|  | L3 | 6000 | harm_6
|  | Lc2 | 1000 | harm_7
|  | Lc3 | 666.6 | harm_8
|  | Lk3/2 | 3000 | harm_9
|  | Lk2/3 | 1333.3 | harm_10
4000 | 10 | L2 | 8000 | harm_11 |  | -50
|  | L3 | 12000 | harm_12
|  | Lc2 | 2000 | harm_13
|  | Lc3 | 1333.3 | harm_14
|  | Lk3/2 | 6000 | harm_15
|  | Lk2/3 | 2666.6 | harm_16
8000 | 10 | L2 | 16000 | harm_17 |  | -35
|  | L3 | 24000 | harm_18
|  | Lc2 | 4000 | harm_19 |  | -50
|  | Lc3 | 2666.6 | harm_20
|  | Lk3/2 | 12000 | harm_21
|  | Lk2/3 | 5333.3 | harm_22
16000 | 10 | L2 | 32000 | harm_23 |  | -45
|  | Lc2 | 8000 | harm_24 |  | -40
|  | Lc3 | 5333.3 | harm_25
|  | Lk3/2 | 24000 | harm_26
|  | Lk2/3 | 10666.6 | harm_27
20000 | 10 | L2 | 40000 | harm_28 |  | -45
|  | Lc2 | 10000 | harm_29 |  | -40
|  | Lc3 | 6666.6 | harm_30
|  | Lk3/2 | 30000 | harm_31
|  | Lk2/3 | 13333.3 | harm_32
Fуст, МГц | Pуст, дБм | обазначения | Негармоническая состовляющия, дБн |  | Допуск не более, дБн
10 | 10 | Lнг | noharm_1 |  | -50
1000 |  |  | noharm_2 |  | -65
2000 |  |  | noharm_3 |  | -60
4000 |  |  | noharm_4 |  | -60
8000 |  |  | noharm_5 |  | -50
16000 |  |  | noharm_6 |  | -45
20000 |  |  | noharm_7 |  | -45
4.5 Проверка КСВН ступенчатого аттенюатора АТА/110 п.8.4.5
Pуст, дБм | Атт, дБ | КСВН изм |  | Допуск не более
-30 | 10 | 1.36 |  | 1.7
-40 | 20 | 1.36
-50 | 30 | 1.32
-60 | 40 | 1.27
-70 | 50 | 1.31
-80 | 60 | 1.36
-90 | 70 | 1.326
-100 | 80 | 1.28
-110 | 90 | 1.32
-120 | 100 | 1.28
-130 | 110 | 1.32
Заключение:
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date