## Лист1
Протокол периодической поверки |  |  |  |  | № 10/_date/_numb
Наименование и тип СИ: |  |  | Осциллограф цифровой |  | _type
Заводской номер: |  |  | _numb
Год выпуска:
Номер в реестре: |  |  | 48998-12
Заказчик: |  |  | _customer
Методика поверки: |  |  | МП 48998-12
Вид поверки(калибровки): |  |  | периодическая
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | от 18 до 28
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | от 50 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | от 96 до 104
Напряжение питания переменного тока, В | [5 empty] | от 220 до 240
Частота сети, Гц | [5 empty] | от 50 до 60
Эталоны: Fluke 9500В №276568182, Ч3-85/3R №903120485
1 Внешний осмотр (п. 7.1): соответствует
2 Опробование (п. 7.2): соответствует
3 Определение метрологических характеристик (п. 7.3)
3.1 Определение диапазона установки коэффициентов отклонения и абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 7.3.1)
Канал 1
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv1_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv1_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv1_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv1_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv1_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv1_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv1_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv1_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv1_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv1_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv1_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
Канал 2
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv2_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv2_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv2_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv2_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv2_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv2_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv2_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv2_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv2_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv2_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv2_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
Канал 3
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv3_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv3_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv3_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv3_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv3_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv3_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv3_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv3_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv3_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv3_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv3_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
Канал 4
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv4_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv4_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv4_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv4_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv4_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv4_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv4_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv4_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv4_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv4_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv4_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
3.2 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора и диапазона установки коэффициентов развертки (п. 7.3.2): (± 3×10-5)
3.3 Определение полосы пропускания (п. 7.3.3)
№ канала | Время нарастания ПХ, нс |  | Граничная частота полосы пропускания, МГц |  | Допустимое значение граничной частоты полосы пропускания, МГц
1 | tr_1 |  | fr_1 |  | не менее 350 МГц
2 | tr_2 |  | fr_2
3 | tr_3 |  | fr_3
4 | tr_4 |  | fr_4
3.4 Определение минимального уровня входного сигнала внутренней и внешней синхронизации (п. 7.3.4)
№ канала | Частота сигнала, МГц |  | Пределы измерений, дел |  | Измеренное значение, дел
1 | 350 МГц |  | менее 10 мВ/дел: больше 1 деления
2
3
4
Уровень входного сигнала при внешней синхронизации: (не более 350 мВ)
3.5 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания логического анализатора (п. 7.3.5)
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Выходное напряжение на калибраторе |  | Пределы измерений ± (0,03 Uпус + 100 мВ) |  | Измеренные значения
+ 5,00 В |  | + 5,250 В |  | Uверх = + 5,250 В Uниж = + 4,750 В |  | Uверх = Uниж =
0,00 В |  | + 100,00 мВ |  | Uверх = + 100,00 мВ Uниж = - 100,00 мВ |  | Uверх = Uниж =
-5,00 В |  | -4,750 В |  | Uверх = - 4,750 В Uниж = -5,250 В |  | Uверх = Uниж =
3.6 Проверка программного обеспечения (п. 7.3.6): 02.12.2012041800 (не ниже 01.10.2011031600)
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date