## Лист3
Протокол поверки № осциллографа цифрового DSO-X 4034A зав. №
г.в. , рег. №. 72920-18
Заказчик:
Методика поверки: МП 206.1-096-2018
Условия проведения поверки:
Параметр |  |  |  | Действительные значения |  | Допускаемые значения
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | _temp |  | 23 ± 5
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | _hum |  | от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | _pres |  | от 84 до 106
Напряжение питания переменного тока, В | [5 empty] | 220 ± 2,2 В
Частота сети, Гц | [5 empty] | 50 ,0 ± 0,5 Гц
Эталоны: Ч3-85/3R № 903120450, Fluke 9500B/9530 № 276568182
1 Внешний осмотр (п. 7.2): соответствует
2 Опробование (п. 7.3): соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение диапазона установки коэффициентов отклонения и абсолютной погрешности измерений
напряжения постоянного тока (п. 7.4)
Канал 1
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv1_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv1_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv1_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv1_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv1_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv1_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv1_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv1_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv1_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv1_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv1_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv1_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 2
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv2_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv2_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv2_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv2_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv2_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv2_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv2_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv2_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv2_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv2_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv2_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv2_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 3
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv3_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv3_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv3_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv3_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv3_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv3_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv3_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv3_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv3_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv3_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv3_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv3_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 4
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | dcv4_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | dcv4_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | dcv4_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | dcv4_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | dcv4_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | dcv4_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | dcv4_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | dcv4_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | dcv4_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | dcv4_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | dcv4_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | dcv4_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
3.2 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений амплитуды сигнала с помощью курсоров (п. 7.5)
Канал 1
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | c_dcv1_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | c_dcv1_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | c_dcv1_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | c_dcv1_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | c_dcv1_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | c_dcv1_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | c_dcv1_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | c_dcv1_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | c_dcv1_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | c_dcv1_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | c_dcv1_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | c_dcv1_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 2
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | c_dcv2_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | c_dcv2_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | c_dcv2_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | c_dcv2_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | c_dcv2_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | c_dcv2_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | c_dcv2_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | c_dcv2_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | c_dcv2_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | c_dcv2_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | c_dcv2_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | c_dcv2_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 3
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | c_dcv3_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | c_dcv3_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | c_dcv3_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | c_dcv3_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | c_dcv3_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | c_dcv3_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | c_dcv3_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | c_dcv3_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | c_dcv3_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | c_dcv3_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | c_dcv3_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | c_dcv3_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
Канал 4
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
5 В/дел |  | 35 В |  | c_dcv4_1 | 34,2 В |  | 35,8 В
2 В/дел |  | 14 В |  | c_dcv4_2 | 13,68 В |  | 14,32 В
1 В/дел |  | 7 В |  | c_dcv4_3 | 6,84 В |  | 7,16 В
500 мВ/дел |  | 3,5 В |  | c_dcv4_4 | 3,42 В |  | 3,58 В
Установленное значение коэффициента отклонения на осциллографе |  | Установленное значение постоянного напряжения на калибраторе |  | Измеренное значение | Минимальное допустимое значение |  | Максимальное допустимое значение
200 мВ/дел |  | 1,4 В |  | c_dcv4_5 | 1,368 В |  | 1,432 В
100 мВ/дел |  | 700 мВ |  | c_dcv4_6 | 684 мВ |  | 716 мВ
50 мВ/дел |  | 350 мВ |  | c_dcv4_7 | 342 мВ |  | 358 мВ
20 мВ/дел |  | 140 мВ |  | c_dcv4_8 | 136,8 мВ |  | 143,2 мВ
10 мВ/дел |  | 70 мВ |  | c_dcv4_9 | 68,4 мВ |  | 71,6 мВ
5 мВ/дел |  | 35 мВ |  | c_dcv4_10 | 34,2 мВ |  | 35,8 мВ
2 мВ/дел |  | 14 мВ |  | c_dcv4_11 | 13,36 мВ |  | 14,64 мВ
1 мВ/дел |  | 7 мВ |  | c_dcv4_12 | 6,36 мВ |  | 7,64 мВ
3.3 Определение ширины полосы пропускания (п. 7.6)
Канал | Полоса пропускания, МГц |  | Измеренное значение, дБ |  |  | Минимально допустимое значение, дБ
1 | 1000 |  | db_1 |  |  | -3
2 |  |  | db_2
3 |  |  | db_3
4 |  |  | db_4
3.4 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности частоты внутреннего опорного генератора ( п. 7.7)
Установленное значение частоты, Гц |  |  | Измеренное значение погрешности, Гц |  |  | Предел допустимой погрешности, Гц
10000000 | [5 empty] | 100
3.5 Определение минимального уровня входного сигнала внутренней и внешней синхронизации (п.7.8)
3.6 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности установки уровня срабатывания логического анализатора (п. 7.9 )
Каналы D7-D0
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Выходное напряжение на калибраторе |  | Пределы измерений ± (0,03 Uпус + 100 мВ) |  | Измеренные значения
+ 5,00 В |  | + 5,250 В |  | Uверх = + 5,250 В Uниж = + 4,750 В |  | Uверх = Uниж =
0,00 В |  | + 100,00 мВ |  | Uверх = + 100,00 мВ Uниж = - 100,00 мВ |  | Uверх = Uниж =
-5,00 В |  | -4,750 В |  | Uверх = - 4,750 В Uниж = -5,250 В |  | Uверх = Uниж =
Каналы D15-D8
Пороговый уровень срабатывания на осциллографе |  | Выходное напряжение на калибраторе |  | Пределы измерений ± (0,03 Uпус + 100 мВ) |  | Измеренные значения
+ 5,00 В |  | + 5,250 В |  | Uверх = + 5,250 В Uниж = + 4,750 В |  | Uверх = Uниж =
0,00 В |  | + 100,00 мВ |  | Uверх = + 100,00 мВ Uниж = - 100,00 мВ |  | Uверх = Uниж =
-5,00 В |  | -4,750 В |  | Uверх = - 4,750 В Uниж = -5,250 В |  | Uверх = Uниж =
Заключение: |  | годен
Поверку провёл: |  |  | ( | _pov |  | )
Дата: |  | _date